1、手术无影灯 3台

★1基本要求：手术无影灯适用于医疗单位手术室中的各种手术照明需要。

★2资质认证：企业通过ISO9001，ISO13485，具备医疗器械注册证

3技术和性能参数

3.1采用整体反射光学系统，照明深度达≥800mm；运用色温补偿技术，使显色性得到提升，更适合于脑外科、胸外科等大型复杂手术的照明。

3.2微电脑数字控制，具备亮度选择，并有记忆功能和电压负反馈控制，使宽电压工作稳定，市电AC220±10%V范围内，灯头电压变化范围±1%，抗干扰能力强。

3.3具有后备灯泡自动切换功能，当主灯烧坏时，副灯立刻自动点亮。在手柄面板上，有主、副灯失效指示，提醒手术后及时更换。

3.4设置软启动装置，有效延长灯泡使用寿命，采用长寿命卤钨灯泡，可维持≥1000小时正常工作。

3.5调焦系统结构精巧；脱卸式手柄外套，可进行134℃高温、高压灭菌处理。

3.6配置轻巧的平衡臂悬挂系统，万向关节联动，移动轻巧，定位稳定。

3.7 360°全方位设计，满足手术中任何高度和角度。

3.8立式结构，灯头高度及立杆高度均可调节。

3.9灯头直径：≥500 mm

3.10照度：≥80000（LUX）

3.11色温：3000～6700K可调

3.12照明深度：≥800 mm

3.13亮度调节：≥10档可调

3.14多镜面片数≥2100片

4报警及安全指标：设备指标异常提示和安全报警声、光指示

5配置需求

5.1灯头；

5.2消毒手柄；

5.3平衡臂；

5.4底座 。

6安装要求：落地移动式无需吊顶安装

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。