负压病房CT机房放射防护改造

一、项目内容：

1、墙面铅板防护面积100㎡；40*20*1.5钢架龙骨加固，表面12mm木工板保护；（要求铅板防护整体达到设备射线防护要求，满足预评控评及环境监测标准）

2、顶面铅板防护面积44.68㎡；10号国标槽钢承重主梁，30*40*1.5钢架龙骨支架，12mm木工板基层；（要求铅板防护整体达到设备射线防护要求，满足预评控评及环境监测标准）

3、设备380V电源稳压柜一套；（380V电源稳压柜尺寸及元器件满足设备厂家要求）

4、主机稳压电源一套；

5、消防气体排风口防护罩一个；（要求铅板防护整体达到设备射线防护要求，满足预评控评及环境监测标准）

6、防护通风系统一组；（要求铅板防护整体达到设备射线防护要求，满足预评控评及环境监测标准）

7、操作台一套。

二、380V电源稳压柜

1、采用大屏幕 LCD 液晶显示，通过 LCD 液晶屏幕能直观显示电压、电流、故障状态、工作方式等参数。其稳压精度、输出电压、工作方式等可通过面板设定，操作简单；

2、输入稳压范围：三相304V-456V 单相176-264V（特殊范围可定制），频率50HZ-60HZ。

3、性能特点：

（1）响应速度：≥32位高速AD采集，每周波采集128点，单片机进行数字处理运算，电子模块快速补偿；

（2）测量技术先进：≥32位AD采集，单片机进行数字滤波及真有效值计算；

（3）控制精确无误：大规模可编程逻辑器件与单片机的完美配合；

（4）人性化的界面：通过操作面板触摸键可以设定各种指标（输出电压、稳压精度、保护功能）；

（5）输出波形无失真：同频、锁相、正弦波叠加补偿原理；

（6）抵抗谐波干扰：真有效值电压检测；

（7）负载范围广：阻性、容性、感性负载都能适应；

（8）保护功能：当出现过压、欠压时可在1秒内保护或者不间断自动转换至旁路工作，并且具有完善的缺相、过载、短路保护及故障后声光报警功能；

（9）电压电流显示：电压、电流分别真有效值 LCD 液晶显示。

4、输出：

（1）额定电压：相电压220V，线电压 380V（还可设定电压，如：400V等）；

（2）稳压精度：±（1-5）%可选择（常规设定为±2%）；

（3）响应时间：20ms；

（4）波形失真：不产生附加波形畸变（静态）；

（5）效率：≥98%；

（6）三相不平衡度：三相电压自动平衡；

（7）延时输出：先稳压再输出（保护设备不受冲击）。

5、保护：

（1）过压：输出相电压超过10%（245V），切断输出并输出故障电压；

（2）欠压：输出相电压低于10%（195V），切断输出并输出故障电压；

（3）相序：自动检测相序，断电并输入故障原因（定制）；

（4）过载：电子检测，过载≤3分钟内切断输出并输出过载电流；

（5）过流：电子检测和断路器双重保护；

（6）短路：电子检测和断路器双重保护。

6、指示：

（1）电压：A、B、C、ΣABC 三相分别具有真有效值 LCD 液晶显示；

（2）电流：A、B、C、ΣABC 三相分别具有真有效值 LCD 液晶显示 ；

（3）工作状态：稳压状态/市电状态，手动调压，自动稳压；

（4）异常显示：缺相，错相，逆相，过压、欠压、过载、（相序需定制）；

（5）人机界面：智能化的人机界面操作面板，方便设定查询各种参数；

（6）工作方式：具有手动调压和自动稳压两种工作方式；

（7）过载能力：5倍额定电流≤1秒钟；

（8）人机界面：智能化的人机界面操作面板，方便设定查询各种参数；

（9）通讯协议：RS232，RS485；

●（10）符合赛诺威盛Insitum 64S型号使用（需提供加盖赛诺威盛厂家鲜章的证明材料）。

三、主机稳压电源

1、主机采用高频在线式；
2、交流输入：电压范围110VAC-300VAC,频率范围40Hz-70Hz，输入功率因数≥0.99@额定电压(100%负载)；逆变器/旁路转换时间0ms；
3、直流系统：充电电流1A-100A(根据电池容量设置)；
4、交流输出：输出电压208/220/230/240VAC,标称频率：50 Hz ± 0.1 Hz 或 60Hz ± 0.21Hz (电池供电)；输出功率因数≥0.9；输出波形正弦波；总谐波失真线性负载﹤2%，非线性负载﹤4%；动态负载电压瞬变(0-100%)﹤5%，瞬间恢复﹤10ms；不平衡能力(不平衡负载电压) ﹤±5%,(平衡负载电压) ﹤±1%； 
5、系统指标：电脑通讯接口RS232(RS485、远程网络监控选件)；满载效率92%运行温度0℃-40℃；相对湿度0%-90%(无凝结)；运行高度﹤2000m(每增加100m功率下降1%，最高4000m)；噪音小于45(dB)；

6、内部应采用智能化控制系统进行控制信息处理，对蓄电池进行有效地管理。要求设备具有防止小电流长时间放电保护的功能，并且具有检测和自动脱扣功能；

●7、符合赛诺威盛Insitum 64S型号使用（需提供加盖赛诺威盛厂家鲜章的证明材料）。

四、操作台

*1、主材：产品尺寸1500×850×800 ±20mm；

2、采用电解镀锌涂层板：架体选用≥3.0mm的电解锌涂层钢板作为基础，柜体采用≥1.0 的电解镀锌涂层钢板；电解镀锌涂层钢板涂镀层厚度≥80um,电解镀锌涂层钢板经≥150h的中性盐雾试验后不得出现腐蚀；

●3、电解镀锌涂层钢管：采用≥25mm电解镀锌涂层钢管管厚≥1.2mm作为架体受力拉筋管,电解镀锌涂层钢管涂镀层厚度≥80um,电解镀锌涂层钢管经≥150h的中性盐雾试验后不得出现腐蚀；

4、台面：台面为≥12.7mm厚黑色耐腐蚀实芯理化板，耐酸碱，耐腐蚀，耐刮花；

5、喷涂：经静电粉末喷涂的试板测试，附着力应达到≥0级；硬度涂层表面应达到≥2H；

6、导轨：通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；在抽屉内均匀水平放置30kg重物，将抽屉拉出至限位状态，保持30min，导轨不产生影响正常使用的变形；

五、整体质保2年，2小时响应，24小时到场；

六、设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。