- 145-1.无创呼吸机 1台

- 1、工作模式：CPAP，S，T，ST，VGPS。

- 2、通气参数：

- ★2.1吸气压力：4-30 cmH2O（间隔 0.5 cmH2O）

- 2.2呼气压力：4-30 cmH2O（间隔 0.5 cmH2O）

- 2.3治疗压力：4-20 cmH2O（CPAP模式下，间隔 0.5 cmH2O）

- 2.4延时升压：0-45分钟（间隔 5分钟）

- 2.5呼吸频率：5-50次/分（间隔 1次/分）

- 2.6吸呼比：10-70%（间隔1%）

- 2.7上升时间：1-5档（间隔 1档，1档上升最快，5档上升最慢）

- 2.8吸气灵敏度：1-5档（间隔 1档，1档触发最快，5档 1档触发最慢）

- 2.9呼气灵敏度：1-5档（间隔 1档，1档触发最快，5档 1档触发最慢）

- 2.10潮气量：50-1500ml（VGPS模式下有效，间隔 50ml）

- VGPS（容量保障压力支持）模式：

- 3.1最大 IPAP值可调范围：4-30 cmH2O

- 3.2最小 IPAP值可调范围：4-30 cmH2O

- 3.3 EPAP值可调范围：4-30 cmH2O

- 3.4目标潮气量：50-1500ml

- 4、监测设定参数的显示范围：

- 4.1呼吸波形可显示；

- 4.2当前模式：CPAP，S，T，ST，VGPS

- 4.3吸气压力: 4-30 cmH2O

- 4.4呼气压力: 4-30 cmH2O

- 4.5呼吸频率：5-50次/分

- 4.6吸呼比：10-70%

- 4.7漏气量：20-99.9lpm

- 4.8潮气量：50-1500ml

- 4.9分钟通气量：0-50lpm

- 4.10血氧饱和度：70-100%

- 4.11脉率：25-250bpm

- 4.12湿化器档位：0-6档

- 4.13延时升压：0-45分

- 5、提示项目：

- 5.1高压声音提示：开/关闭声音提示

- 5.2低分钟通气量声音提示：开/关闭声音提示、可设置 1-10L（间隔 1L）

- 5.3漏气声音提示：开/关闭

- 5.4断电声音提示：开/关闭

- 5.5窒息声音提示：开/关闭、可设置窒息时间 10-40秒（间隔 5秒）

- 5.6低潮气量声音提示：开/关闭、可设置潮气量值范围 50-500ml（（间隔 50ml））

- 6、规格

- 6.1重量：约 1500g

- 6.2使用温度：5-35℃

- 6.3相对湿度：10%-90%

- 6.4电源：输入为 AC 100-240V，50-60Hz，1.8A Max；输出：DC 24V，3.33A。

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。