- 138.倒置显微镜 1台

- ★原装进口

- 1.光学系统：无限远光学校正系统，可实现高对比度、高色彩还原的图像效果，齐焦距离≤45mm，否则会损失光路；

- 2.聚焦机构：备有聚焦机构同粗、微调旋钮，粗调旋钮扭矩可调，行程≥9mm，备有上、下限位装置，最小调节≤2um；

- 3.物镜转换器：4孔式物镜转换器；

- 4.透射光照明装置：5W LED 照明，35000小时寿命；

- 5.观察镜筒：宽视野三目镜筒：铰链式，视场直径≥22；

- 6.固定式载物台：备有右手用低位置同轴X、Y向传动旋钮。载物台行程：X方向≥110mm，Y方向≥72mm，配备一个万能适配器，可完全固定各种常用样本容器。

- ★7.聚光镜：备有可拆装的超长工作距离聚光镜，NA≥0.3，W.D.≥70mm；拆下聚光镜后工作距离≥180mm；

- ★8. 4×或5×、10×、20×、40×共用一个相差环，操作简单。

- 9.相差物镜：

- 4×或5×平场消色差物镜（N.A.≥0.13）；

- 10×平场消色差物镜（N.A.≥0.25）；

- 20×长工作距离相差物镜（N.A.≥0.35）；

- 40×长工作距离相差物镜（N.A.≥0.55）；

- 10.目镜：高眼点目镜，10×，视场直径≥22。

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。