- 149-1.负80度冰箱 1台

- 1.总有效容积大于等于540L。

- 2．制冷系统：双独立制冷系统，采用HC制冷剂，进口压缩机，25℃环温时耗电量11 kWh/24h。同时产品获得国家节能认证和环保认证。一个制冷系统故障时，另一个制冷系统仍可长时间维持箱内温度-80℃。

- 3.显示精度：控温精度±1℃。

- 4.显示界面：10寸高性能LCD电容屏，触控敏锐，直观显示箱内温度、环境温度、输入电压等数据和温度曲线。箱内温度异常时，主页温度显示醒目红色提醒用户。

- 5．物联系统：物联APP随时随地监控设备运行状态，系统故障自诊断和报警，保障样本安全。

- 6．具备样本管理功能：液晶屏内置无线wifi模块，可与计算机无线连接，使用样本库软件，精确存取样本；扫码枪扫描入库，从PC端到触摸屏，双屏同步，安全、准确、便捷。

- 7．权限保护：密码保护、指纹模块（选配）、打卡模块（选配）支持多用户共用管理一台冰箱。

- 8.噪声：低噪音，稳定运行噪音≤50dB，超级静音。

- 9.均匀性：设定温度在-40～-86℃范围调节箱内温度均匀度≤±5℃，通过检验部门检测，有均匀性检测报告。

- 10.报警及安全保护：多种故障报警（高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏报警、环温过高报警、断电报警、后备系统故障报警）三种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、APP推送短信报警）；多重保护功能（开机延时保护、密码保护、压机延时保护、压机高温保护、压力过高保护）。

- 11.外观：独有的文件夹模块，可存放文件，放置马克笔，方便随时记录。

- 12. 5V冷链监控：预埋5V冷链供电线，可选配5V冷链模块，实时监控箱内温度、环温、电压等数据。

- 13. 冷凝风机：压缩机开，风机开；当压缩机关，风机延时1分钟关。

- 14.数据接口：标配R485数据接口，可同计算机网线连接，显示箱内温度，监控设备状态。

- 15.密封性能：内外门五层密封结构，密封效果好，不易结霜。

- 16.材料：机器箱壳采用电锌板涂层；内胆采用δ0.8材料全防腐特殊耐低温镀锌板涂层，发泡层采用新型高性能VIP真空隔热保温材料。

- 17.内门：四个，每个内门具有可靠密封条，单独密封。可独立分别存取物品，以减小箱内温度波动，并有效保证物品安全保存。

- 18.安全锁：双锁设计，冰箱自带挂锁锁孔，可配备两把挂锁。配有转锁钥匙锁（带4把钥匙），还可以选配打卡和指纹电磁锁，安全保存物品；支持多用户共用管理一台冰箱。

- 19.留言/记事本功能：方便多用户共用一台冰箱时，相互之间留言，以及自己创建记事本，备忘。

- 20.数据上传/下载：可以通过USB接口和网络上传和下载箱内设置、温度、报警记录以及事件记录等。

- 21.配置文件：可通过USB接口和网络上传和下载配置文件，将一台冰箱的设置参数和数据等信息复制到其它冰箱。

- 22.事件记录：可记录开门事件、密码修改、设置修改、账户登录等记录。

- 23.温度记录：标配电子温度记录功能，单独从箱内采集温度，完全替代圆盘式温度记录仪。

- 24.USB模块：标配USB，用于记录箱内温度、设置温度、高低温报警、环温等，可储存数据10年以上

- 25.脚轮：配备万向脚轮，灵活，可移动、可锁定。

- 26.进门尺寸：最小进门尺寸870mm，打开门从深度方向进门。

- 27.平衡孔：门体平衡孔设计，彻底解决短时间内连续多次开门不用等待。

- 28.测试孔：标配2个测试孔和1个穿线测试孔，测试孔暗管穿线设计，方便用户实验使用和监控箱内温度，告别后背凌乱传感线。

- 29.具有良好的保温性能，室温20℃断电时，空载的情况下从 -80℃ 升温到 -50℃ 的时间不低于312分钟。

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。