- 150-1.视觉电生理检查仪 1台

- 一、基本参数

- 1.生物电信号放大器：

- 1.1放大倍数：1k、2k、5k、10k、100k、200k，8程控档可调

- 1.2频率响应：高通为0.1Hz.1Hz.5Hz.30Hz.75Hz.100Hz.200Hz.300Hz.8档可调；低通为10Hz.75Hz.300Hz.500Hz.1.5kH.2.5kHz.5kHz.10kHz.8档可调

- 1.3短路噪声(NL)：≤20uv

- 1.4输入阻抗(LN1)：≥100MΩ

- 1.5共模抑制比(CMRR) ：≥100dB

- 2.闪光刺激器：

- 2.1闪光频率：0.5Hz.1Hz.1.5Hz.2Hz.3Hz.5档可调

- 2.2刺激色光(CS)：白、红、蓝、绿,黄五种程控可调

- 2.3EOG刺激源：0.1Hz、0.5Hz、1Hz、1.5Hz、2Hz,5档可调,±15度红色光及音频提示

- 3图形刺激器：

- 3.1刺激颜色：任意颜色可调

- 3.2刺激频率：

- 0.1Hz.0.5Hz.1Hz.1.5Hz.2Hz.3Hz.5Hz.7Hz.10Hz.15Hz.20Hz.30Hz.40Hz.50Hz.60Hz.15档可调

- 3.3刺激图形模式：方格、横条栅,竖条栅、弧扇

- 3.4刺激角度：1.2.3.4.5.6.7.7档可调

- 3.5刺激视野图形：TV.TP.BT.LT.RT.TB.LR.CT.TL.TR.BL.BR.12种程控可调

- 4.其它：自动频谱阻抗测试；自动频谱付利叶分析；自动检测闪光强度；实时监测忠者眼部情况

- 5.检查程序：1.PVEP、2.FVEP、3.GVEP、4.PERG、5.FERG、6.EOG、7.OPS、8.PVEP/ERG、 9.FVEP/ERG、10.G-CVEP

- 二、其他

- 1.尺寸：放大器：≥350mm(长)×260mm（宽）×70mm(高)

- 闪光利激器：≥420mm(长)×500mm(宽)×600mm(高)

- 图形刺激器：≥370mm(长)×380mm(宽)×400mm(高)

- 重量：放大器:≥2.5kg、闪光利激器:≥24kg、圈形刺激器:≥12kg

- 3.电源：AC220V/50Hz

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。