- 152-4.探头存储柜 1台

- ★1.壳体采用五合一工艺处理的1.2mm厚优质金属板材，非木材材质，坚固耐用、防腐耐潮，表面经过抗紫外线处理，整体光亮洁白，不变色；

- 2.柜门为可视透明有机板，板厚3mm，可全方位观看到物品储存情况，配置高档不锈钢防锈门锁，防止内镜丢失，保证储镜安全；

- ★3.内胆由进口高档洁具材料（ABS和压克力PMMA特种复合性材料及特种工艺制成）独立开模制成，具有表面光滑、无缝隙，易清洁和消毒、细菌附着率低、抗菌抗渗透性优异等优良特性；

- ★4.采用环型表面为软式护套的金属挂钩安全支撑内镜操作部位（非亚克力材质），同时配置可调式内镜插入部位和主机接头的专用金属挂钩（非亚克力材质），三点垂直更有效保护内镜数据光缆不被损伤；

- 5.双门可存软镜数量：10条，内侧附有内镜附件的悬挂专用装置；

- 6.液晶LCD中文显示，触摸操作，10秒无操作屏幕亮度自动变暗，进入屏保状态；柜内采用中效过滤尘埃配合紫外线循环风消毒，同时设有照明功能及活检专用孔道干燥功能，照明采用低功耗LED灯，启动照明后10分钟无操作自动熄灭；设备运行时具有消毒工作自动累时、温度、湿度在线检测显示、充气泵自动检测、循环风机、紫外线杀菌灯故障检测、过滤器使用超时报警、支持手动临时和程控消毒功能，程控消毒时间可任意设置。

- 7.适合储存镜身长度＜1.6米。

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。