- 147-2.动态血压仪 1台

- 1.品牌：国产品牌

- 2.测量方法：振荡示波法

- 3.测量精度: ±3mmHg

- 4.测量范围：收缩压：60-260mmHg舒张压：20-210mmHg

- 心率：40-200bpm

- 5.记录时间：支持1-3天血压监测，记录天数可通过软件进行设置。

- 6.测量方案：支持睡眠、清醒及自定义特殊时间段设置，任意设置时段起止时间。

- 7、测量间隔：支持5、10、12、15、20、30、60、90、120分钟等多种时间间隔选择。

- 8、监测仪自带体位记录功能，能够记录患者站立、躺位、静止、运动状态。

- 9、液晶显示屏可显示收缩压、舒张压和心率，同时液晶屏上面提供电池电量查看。

- 10、支持自动重测功能，测量失败后2分钟内自动重测保证有效测量次数；

- 11、支持手动测量模式，同时可以通过软件设置关闭手动测量功能防止患者误操作。

- 12、电池：2节5号碱性电池，市场通用采购，无需厂家定制。

- 13、数据传输：手机通用的USB数据线传输，支持选配蓝牙通讯方式。

- 14、记录器小巧，重量不超过180克，操作简单，采用单键操作。

- 15、纯棉袖带设计，有防滑金属环固定，支持左右手测量，内囊可换洗。

- 16、软件默认中文操作界面，支持Windows XP、Win7、Win10等多种操作系统。

- 17、软件支持24小时、48小时、72小时血压数据分析。

- 18、软件提供体位标记功能，每次测量数据包含患者测量时体位和运动状态，辅助分析。

- 19、软件支持动态血压报告自动分析结论，可基于各种分析标准设置自动分析策略。

- 20、软件支持RPP、血压变异性系数、僵硬指数、晨峰指数等高级分析指标。

- 21、软件支持错误值自动剔除、设定范围筛选显示和统计、血压对照分析等功能。

- 22、软件提供汇总报告、数据表、小时统计、趋势图、离散图、直方图、饼状图等报告。

- 23、软件支持多种常用（大医院推荐）的报告模板可选，支持报告自定义功能。

- 24、软件支持儿童自动血压自动分析功能，可以根据输入的年龄、性别和身高自动得出诊断标准。

- 25、动态血压系统支持网络功能，原始数据及报告可接入医院信息管理系统共享。

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。