- 139.自动体外除颤仪（AED）2台

- 一、标准配置

- 1.1标配：主机、普通版成人电极片、一次性电池

- 1.2选配：普通版小儿电极片、充电器、CPR接口、CPR按压传感器、可充电电池、AED储藏柜、三角标识牌。

- 二、技术参数

- 1一般参数

- 1.1重量（标准配置）：≤2.5kg

- 1.2工作温度：0℃—50℃（从室温环境下进入-20℃环境后，至少工作60min，除颤电池充电器：0℃-45℃;

- 存储温度：-30℃—70℃，除颤电池充电器：-30℃—70℃;存储湿度：相对湿度0％-95％，无冷凝，除颤电池充电器：10％-95％，非冷凝;存储大气压：57.0kPa-106.2 kPa，除颤电池充电器：57.0KPa-106.2 kPa

- 1.3主机尺寸≤210mmx290mmx80mm，≥7寸彩屏，分辨率800×480，可存储1道ECG波形

- 1.4机器具备便携把手，方便携带，并且可选配便携箱，具备良好的防水防尘性能，防水防尘级别IP55,；具备每日自动检测和用户自检，确保机器可以正常使用；★具有录音功能，录音时长大于等于180min

- 1.5 具备优异的抗跌落性能，裸机可承受1.5m跌落冲击

- 2显示功能

- ★2.1有清晰的动画指导贴放多功能电极片，放电，心肺复苏（CPR)等操作，简单易用;自动识别成人/小儿电极片, 一键切换成人/小儿模式;智能识别，根据环境自动调整音量和屏幕亮度

- ★2.2默认语言为中文，可一键切换到英文，能通过显示屏查看电池，系统等信息

- 3除颤功能

- 3.1 最大除颤能量可达360J，首次除颤能量可设置，能量可递增，首次除颤没有消除室颤时，第二次或后续电击使用更高级别能量;成人除颤能量：100/150/170/200/300/360J;小儿除颤能量：10/15/20/30/50/70/100J

- ★3.2 可存储8小时连续ECG波形，可通过U盘将数据导出到病人综合数据管理系统软件

- 3.3在待机状态下，电极片和自动体外除颤仪预先连接，且电极片可放在机器上，方便携带和及时救治

- 3.4电极片应能感知操作者的每一步操作，并根据实际操作提供清晰的语音提示

- 4数据

- ★4.1可以存储100份病人档案，1000条事件记录;有USB接口，可通过外部USB闪存设备导出数据

- 4.2事件回顾功能，能存储ECG波形，对除颤时间作出完成完整回顾和分析，并能够在个人电脑上查看数据

- 5电池

- 5.1不开机情况下可提示低电量;大容量一次性电池：可以支持大于等于300次200J放电或大于等于200 次360J放电，或12小时监护;配置一次性锂锰电池，待机有效期4年。

- 5.2 成人电极片出厂有效期≥36个月。

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。