- 154-2.小型压力蒸汽灭菌器 2台

- （一） 技术参数

- 1.设计压力: 0.28MPa

- 2.设计温度: 150℃

- 3.额定工作压力: 0.22MPa

- 4.额定工作温度: 134℃

- 5.灭菌温度范围: 105～136℃

- 6.温度显示精度: 0.1℃

- 7.压力指示范围: 0～0.4Mpa

- 8.动态脉动排气次数: 0～9次

- 9.保温温度设定范围: 45℃～60℃

- 10.时间设定范围: 0～999min

- 11.电源电压: 220V/50Hz

- 12.腔体材料: 304不锈钢

- 13.容积: 30L

- 14.额定功率（KW）:4

- 15.净重（Kg）:≤84±2kg

- 16.内腔体尺寸（Φ*L mm）:≥385*412

- 17.外形尺寸（L*D*H）mm: ≤610*645*710

- （二）、产品特点

- 产品符合国家标准：GB150-2011、YY1007-2010标准

- 1、翻盖式快开门结构，开盖快速，省力。

- 2、底座装有万向轮，便于移动和固定。

- 3、具有快速维修窗口，电器部分维修无需拆解外罩。

- 4、锅体覆盖有5mm玻璃棉，门盖上有金属门罩与容器门隔离，防止人员烫伤。

- 5、蒸汽产生方式：主体内加热，直接产生饱和蒸汽，无需外接蒸汽源。

- 6、设有裸露器械、器械包、橡胶类、敷料、液体类及固体、液体用户自定义灭菌程序。

- 7、自胀式硅橡胶密封圈，密封效果好，使用寿命长，采用透明医用硅橡胶模压而成。

- 8、温度控制显示精度为0.1度，LED数字显示灭菌腔内温度、时间和故障报警代码。

- 9、流程控制：升温、灭菌、干燥、排气、报警、完成全过程自动控制，指示灯闪烁显示当前工作状态,排气分为快拍，慢排两种排气方式，有效防止液体的外溢与容器的破损。

- 10、采用重力置换和正压脉动排气方式，排出负载和灭菌室内冷空气。

- 11、操作界面，一键启动，方便快捷，按键采用机械式按键，动作次数≥10 万次。

- 12、压力表：量程：0～0.4MPa 精度等级：1.6 级 。

- 13、电磁阀工作稳定，使用寿命长。

- 14、灭菌循环结束蜂鸣提示，同时状态灯显示。
15、可选配打印机，记录灭菌过程中的温度。

- 16、使用寿命5年。

- 安全防护：

- 1、超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源；

- 2、防干烧保护装置：水位过低时，系统自动切断加热电源；

- 3、超压自动泄放装置：超过安全阀开启压力，安全阀开启泄压；

- 4、过流保护装置：设备电流过载时，过流保护开关动作，系统自动切断电源；

- 5、漏电保护装置：当设备出现漏电故障时，系统自动切断电源。

- 6、门检测装置：只有灭菌器门关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。