- 147-1.动态心电图机 1台

一、记录器技术参数

- 1.导联数目：12导联/3导联二合一，自动识别导联线类型，实现12导联和3导联两种记录模式。

- 2.抗除颤：可选配抗除颤专用导联线，具备抗除颤功能。

- 3.工作模式：支持动态/静态心电图检测双模式（提供产品注册证证明）

- 4.采样频率：≥32000Hz

- 5.存储频率：250～1000Hz可调，通过记录器参数设置

- 6.频率特性：0.05～240Hz；（提供检测报告证明）

- 7.记录时间：1节5号电池支持连续记录长达7天，支持更换电池功能，可进行30天长程连续监测；

- 8.存储媒介：通用型高速SD卡，标准存储容量≥16G，可扩展至32G；

- 9.屏幕显示：OLED显示彩色文字和波形，支持中、英文操作界面，记录过程中能够随时查看心电图波形，提供记录时间和心电波形之间的任意切换；

- 10.A/D精度：24位A/D转换精度，通过软件可放大看到高质量的心电图波形；（提供检测报告证明）

- 11.自动检测电池电量、导联线连接、闪存卡等，提示电池电量不足，导联线干扰和闪存卡不良等报警提示，蜂鸣器可选择关闭。欠压检测：自动检测电池电量，提示报警电池电量不足；

- 12.记录器具有蓝牙功能，采集的心电波形可通过蓝牙通讯方式发送到接收设备，接收设备可以通过蓝牙通讯对记录器参数进行设置,设置类型包括记录时间、电极脱落报警、电池类型、事件开关、心率参数、停博事件等。（提供检测报告证明）

- 13.数据保护功能，对未经分析的数据提供删除提示，防止错误删除病人数据。

- 14.记录器具备防水功能。（提供检测报告证明）

- 15.事件按钮：支持记录过程中突发不适等事件按钮功能；

- 16.电子标签：支持电子预约登记，防止不同患者间数据混淆；

- 17.回放接口：支持USB数据线/SD卡读卡器/蓝牙等多种通讯方式；

- 18.体位监测：支持体位运动信息，提供运动功能校验；

- 19.尺寸：≤80mm×60mm×20mm；

- 20.重量：≤65克；

- 21.兼容性：可与多种第三方分析软件兼容；

二、软件功能及特点

- 1.中文操作界面，兼容3导/12导数据分析。

- 2.软件可根据病例建立时间或者病例类型建立文件夹分类管理，方便查询统计；

- 3.可人工设定分析开始和终止时间，提供分析参数的重新设置，根据不同的临床需求可以进行分析功能的场景设置，以便实现分析的流程化。

- 4.真正的12通道同步分析，可任意选择主通道和辅助通道分析设置。

- 5.采用多级模板分析技术，提供总模板、二级子模板和心搏三级分析和编辑功能。总模板包含房早、交界性早搏、室早、正常、房性逸搏、交界性逸搏、室性逸搏、伪差、未知等类型，提供模板合并和拆分功能。必须具有伪差自动识别，将伪差与未知心搏分类统计。

- 6.提供心搏叠加显示窗口，可以将总模板内心搏列队显示，互相对比，对归类错误的心搏一目了然，同时提供对心搏叠加显示窗的心搏提供重新归类的编辑功能。

- 7.提供反混淆（DEMIX）心搏叠加分析功能，提供1000/2000等多心搏叠加显示和分析，对自动归类错误以及疑难的心搏提供很好的判断工具。

- 8.具有心率变异性(HRV)分析功能，提供5分钟、24小时心率变异性分析数据及图表。

- 9.提供房颤房扑自动分析技术，可准确定位到房颤房扑的起始和结束，提供房早一键变房颤分析技术。

- 10.提供独立起搏脉冲显示通道，自动标注起搏类型，医生快速识别和分析起搏器功能。软件自动归类统计起搏心搏类型，自动分析夺获失败、感知不良、感知过度等起搏异常事件。适用AAI、VVI、DDD、DDDR等多种类型起搏器，提供独立分析报告。

- 11.独立的12导联ST扫描分析功能，提供独立的分析报告，自动分析抬高和压低类型，提供心肌缺血总负荷。提供ST段重新扫描功能，对24小时内任意导联任意时间段心电图重新扫描分析ST段，重置参数和基线参照点，提供更准确的ST段分析结果。

- 12.心率震荡（HRT）分析功能。

- 13.具有心向量和心室晚电位分析功能，能够提供每分钟心向量和24小时心向量值，提供心向量动画播放功能。

- 14.具有T波电交替分析功能。

- 15.具有睡眠呼吸暂停综合征分析功能。

- 16.具有心率减速力DC和DRs分析功能。

- 17.具有时间散点图、Lorenz散点图、四象限散点图及差值散点图等多种反向编辑技术。；

- 18.具备任意时间长度的逆向回放窗口，无1小时步长限制。

- 19.具有分段式单天或多天分析功能，提供单天或多天分析报告。

- 20.方便导出心电图间期等参数，方便临床研究数据后处理。

- 21.具有网络化功能，提供独立的客户端和服务器软件，网络管理软件与心电图分析软件分开，方便病例管理和分析，实现医院内部或与其他医院远程应用。

- 22.网络版软件需能够兼容各种品牌心电图机、实现动态血压、心电工作站、运动平板等心脏电生理设备的统一管理。

- 23.具备专用移动平台心电应用软件APP,通过与手机、平板连接可实现远程传输、动态+监测双模式。（提供注册证证明）

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。