- 154-10.动静脉脉冲气压治疗仪 1台

- 技术参数

- 1.设备由主机、导气管、脉冲气垫组成，其中主机由控制器、气泵、气室、电源组成

- 2.压力设置范围：60mmHg--200mmHg（8.0kPa—26.7kPa），出口处实际压力值与设定值的偏差不大于15mmHg（2.0kPa），调节步长大于等于10mmHg，简化操作步骤。

- 3.持续脉冲时间：分为1秒，3秒两档可调，其误差为±0.4秒，调节步长2秒，开机默认为3s。

- 4.具开机自检功能，自检完毕应显示病患的治疗时间和控制器已经使用时间总和。

- 5.脉冲间隔时间： 12s～50s范围内可调节，12～20s范围内，2s/次进递增或者递减,20s-50s,5s／次进行递增或者递减。

- 6.预置3种治疗方案以分别针对不同病患需要进行简便操作：

- 开机默认设置：130mmHg脉冲压力，脉冲持续时间3s，脉冲间隔时间20s。有效减轻水肿，预防深静脉血栓促进循环

- 预置二：130mmHg脉冲压力，脉冲持续时间1s，脉冲间隔时间20s。用于打石膏的肢体或者肢体敏感性很高的病患。

- 预置三：80mmHg脉冲压力，脉冲持续时间1s，脉冲间隔时间20s。用于肢体过于敏感或在选择更高压力前的适应性治疗。

- 亦可由医生根据临床实际及病患个人情况进行个性化设置。

- 7.在0.2秒之内可快速达到设定的压力值

- 8.设备通过CE、FDA认证

- 9.脉冲足套、手套已取得一类备案凭证

- 10.可根据需要设置定时，定时设置范围：10~240分钟；不设定时可无限时使用。

- 11.脉冲压力应表现为进行性向设定值靠近，最后达到设定压力值时，显示屏应出现（√）符号提示设备工作正常，以便医护者对脉冲（手）足垫包裹的松紧度及时做出调整判断，保证治疗效果。

- 12.具有故障自检，代码提醒功能：应有低压报警和高压报警两种模式。

- 13.脉冲气垫包括脉冲足垫、脉冲石膏足垫、脉冲手垫三种可选。

- 14.脉冲气囊最大耐受压力为30-200Kpa

- 15.设备外观小巧精致，可直接挂在病床挡板及护栏上进行操作治疗。净重不超过4KG。

- 16.整机工作噪声应不大于60dB（A）

- 17.保险丝：额定电流1A

- 18.环境温度：5℃—40℃

- 19.相对湿度要求：≤90%

- 20.电气性能执行：GB9706.1

- 21.供电电源：220V/50Hz交流电

- 22.体积：365mm*150mm*220mm（长*宽*高）

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。