- 154-17.洗胃机 1台

- 1.工作压力：47Kpa-67Kpa，压力误差：≤ ±5kPa

- 2.流    量：≥ 2.0L/min

- 3.洗胃周期：＜ 30s

- 4.自控冲液量：≤ 350ml/次，自控吸液量：≤ 450ml/次

- 5.工作噪声：≤ 65dB（A声级）

- 6.工作电源：AC220V / 50HZ

- 7.熔断电流：2A

- 8.最大功率：≤ 90W

- 9.环境温度：+5℃ - +40℃

- 10.相对湿度：≤ 80%

- 11.微电脑控制，系统完全实现自动压力反馈及功能控制；

- 12.LED背光，大字符高亮液晶显示屏；

- 13.进出胃液平衡控制，使患者治疗时更加安全、舒适；

- 14.具备“压力设定”功能，进出胃压力数字显示，可设置相对应参数；

- 15.超强进出胃换向能力及防堵设计；

- 16.自动感应胃内压力，随时调节进出胃液量，设备发生故障时具备报警功能。

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。