- 132.超声经颅多普勒血流分析仪 1台

- 一、标准配置

- 主机1台、2MHz（PW）经颅多普勒探头2只、4MHz（CW）经颅多普勒探头1只、有线遥控键盘1只、耦合剂1瓶、电源线1根、USB电缆线1根、TCD操作手册（含三证、验收单、质保单）1套、品牌电脑一体机1台、彩色喷墨打印机1台、专用经颅多普勒豪华车架1台。

- 技术参数：

- 二、主要工作参数

- FFT采样率：128/256/512/1024；

- 标尺：156/312/624；

- 血流速测量：双向同步测量方式,单向最大624cm/s；

- 采样容积：1-20 mm；

- 深度调节：1-120mm；

- 软件增益范围：0-48 dB或0-7级可调；

- 发射功率：0-800%或0-100%可调；

- 操作系统：Windows XP，Win7，Win10兼容；

- 常规检测由遥控器操作；

- 通道和深度：单通道/双通道切换，单深度/双深度/四深度切换 。

- 三、主要检查参数：

- 1、收缩期流速（Vp）、平均流速（Vm）、舒张期流速（Vd）、阻力指数（RI）、搏动指数（PI）、收缩期/舒张期速度比值（S/D）、心率（HR）、HITS、TIC、TIS

- 2.探头工作模式及流速范围

- 脉冲波（PW）模式：2MHz探头 当超声工作频率为2.0MHz时，流速测量范围不窄于20cm/s～200cm/s。

- 连续波（CW）模式：4MHz探头 当超声工作频率为4.0MHz时，流速测量范围不窄于10cm/s～100cm/s。

- 3.异常血流提醒功能：

- 常规检查中参数Vp、Vm、Vd、PI、RI、S/D 通过与内置各年龄组、两性别的正常参考值比较，超出和低于正常值范围时，软件有颜色提醒功能，方便操作者结合临床能更准确的分析诊断。

- 4.多普勒色系: 八种多普勒色系显示

- 5.声谱回放

- 5.1声音与频谱同步连续储存和回放；

- 5.2音量可调，方式；正向，反向，混合，关闭。

- 6自动生成ID号，也可以医生自己编号。

- 7.根据不同性别，不同年龄段显示正常值参数

- 8.自动/手动计算参数，可以正反向计算。多次测量保存病历

- 9.离线数据分析功能：可在检查结束后再对数据进行计算、测量、出报告

- 10.图谱方向随血管调整自动翻转(正向/反向/双向)，

- 11.动记录（冻结回放）：永不错过理想频谱。a)冻结后可回放冻结前至少30秒的谱图 ；b)冻结后可回放冻结前一整屏的谱图，并可调节增益和声音

- 12.最高频率包络，包络线随时可调动态显示或静态屏蔽

- 13.探头自动冻结功能，保护功能、探头自动休眠功能，延长探头使用寿命

- 14.已冻结的血管名称当即修改，提高操作者效率。按检测历程设置血管，最多可包含全部可检测血管，在常规历程方便操作

- 15.血管自动搜索功能和栓子跟踪功能。

- 16.自动计算，操作界面显示探头TIC热敏指数。

- 17.多深度高分辨率M模功能显示，Vp,Vm,Vd,HR趋势图显示功能。

- 18、2个2M探头两侧颞窗同时检测同步显示，动态比较观察，多深度双侧血管同步监护软件

- 19.在发泡实验中，仪器可检测气体栓子，并在图像上出现跳屏。

- 四、内置功能的设定

- 1.内置标准血管名（颅内、颈部、肢体），并可自主设定设置检测参数的值及范围。

- 2.自定义血管名，设置参数检测缺省值。

- 3.内置各年龄组、两性别的正常参考值，并有报警系统。4.内置/自定义常用TCD报告常用语句。

- 5.内置/自定义常用临床诊断词条。

- 6.医院信息设置，可在报告单显示。

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。