- 154-5.电针治疗仪 4台

- 一、工作参数及配置

- 1.输出波形：非对称脉冲波。

- 2.脉冲宽度：0.5ms，允许偏差为+30%。

- 3.连续波：0.8～20Hz，分11档。

- 4.断续周期：6s。

- 5.疏波：4Hz。

- 6.密波：20Hz。

- 7.疏密周期：6s。

- 8.输出路数：输出6路。

- 9.输出电压：皮肤电极（负载500Ω）0～34V。毫针电极（负载250Ω）0～14V。

- 10.治疗时间：10、15、20、25、30、40、50、60min八档。

- 11.电源：～220V，50Hz。

- 12工作制：连续工作时间≥4h

- 14.使用环境：环境温度为5℃～40℃，相对湿度≤80%。

- 15.外形尺寸：≤260mm×200mm×90mm,  重量：≤1.5kg

- 二、设备特点：体积小、重量轻、效率高，输入电压范围宽，输出电压稳定，电压自动转换，世界各国通用。具有独特的软起动，短路保护，过压保护，过载保护，过热保护。确保仪器使用更安全，更可靠。

- 三、适用范围：疼痛性疾病、肌肉痿用性疾病、脑梗死后遗症、面瘫、胃肠神经官能症、失眠、颈椎病、腰椎病、肩周炎、带状疱疹后神经痛等。

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。