- 137.妇科臭氧治疗仪 1台

- 一．基本要求：

- 1.显示屏：≥8寸高清显示屏。

- 2.采用分体式臭氧发生器，即时生成高浓度的臭氧气体、臭氧水、臭氧雾；

- 3.臭氧水、臭氧雾、臭氧气三种治疗模式。

- 4.冲洗双路控制，按键和脚踏开关同步控制。

- 5.刷卡设计：仪器需要插入磁卡才能激活系统，磁卡可以设定工作次数。达到设定次数，磁卡失效。

- 二．技术指标

- 1.臭氧气浓度：≥80mg/m3  ；（浓度可调节）。

- 2.出气量：1.0～2.0 L/min。

- 3.臭氧水流量：1.0～2.0L/min；（流量可调节）。

- 4.出水压力：≤0.5 MPa，（压力可调节）。

- 5.治疗仪正常工作时噪声应≤60dB(A)。

- 7.正常工作时臭氧气体外泄漏量：停机15分钟后机器内部臭氧气体残留量应≤0.16 mg/m3。

- 8.冲洗液加热范围为: 30℃～45℃,误差±2℃。

- 9.治疗头为一次性非无菌产品，拥有单独II类医疗器械注册证 。

- 10.雾化率：≥10mL/h

- 三．功能要求

- 1.定时功能：定时范围（01～99）min范围内可调；可以设定工作时间，达到设定时间，停止工作。

- 2.加热、恒温功能：可以设定加热温度加热键，启动加热键开始加热，水温达到设定温度后，保持恒温。

- 3.臭氧水冲洗功能：先制备臭氧水，然后通过脚踏开关或冲洗键，开始冲洗工作。

- 4.臭氧雾化功能：启动臭氧雾键，臭氧和超声雾化工作，进行臭氧雾雾化治疗。

- 5.臭氧气治疗功能：启动臭氧气功能键，臭氧发生器工作，进行臭氧气治疗。

- 6.电动加水：仪器具有电动加水功能，按下加水键，水箱可以电动吸入水。

- 7.尾气回收功能：启动尾气回收功能，可以吸入溢出的臭氧气，通过尾气回收盒回收。

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。