- 133.血气分析仪 1台

- ★原装进口

- 1、检查项目：PH、PCO2、PO2、Hct、电解质（钾、钠、钙离子），代谢物（Glu、Lac）。

- 2、全项目样本体积≤150ul，最小样本体积≤65ul。

- 3、进样方式：全自动吸样进样，毛细采血管或安剖瓶进样时无需另接适配器。

- 4、测试方式：电极法，光学法（血氧）。

- 5、无需另外购置/更换除分析包之外的电极、管路、吸样针、滤网等消耗品，电极及管路系统免维护。

- 6、使用一体式、多人份、抛弃型分析包，内含有电极卡、进样针、定标/质控溶液、参比液、溶血剂、废液容器。

- 7、生物安全性：仪器本身无血样及试剂流通通道，从而保障尽可能高的生物安全性。

- 8、分析包、电极等室温保存，无需冷藏。

- 9、分析包、电极出厂有效期大于等于180天。

- 10、定标：自动执行一键和两点定标。

- 11、标配内置质控：执行程序不消耗测试人份数。

- 12、智能化质量管理：IQM系统对每个标本检测后及待机状态每30分钟即进行一次质量分析测试，并实现7*24小时实时监控。

- 13、处理内部质控失控时，仪器能自动识别并采取自动纠正措施，无需人工介入，自动记录纠正措施可供查询。

- 14、测试速度：含血氧等全项目≤95s；不含血氧≤70s。

- 15、病人在不同科室、不同分析仪上的历史结果能以列表方式显示，能显示当次与前次结果之间差值变化。

- 16、若标本受到干扰物质影响，仪器能够检测到干扰物质并将受影响的结果标记出来。

- 17、内置打印机，LCD彩色显示屏，提供RS232接口和有线及无线网络接口。

- 18、用户可以通过Internet对仪器进行远程访问及控制。

- 19、用户可定义测量单位，数据打印形式，能考及报警范围。

- 20、仪器内田置操作演示录像，方便操作者参考。

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。