项目采购需求

一、项目内容

甘肃省巨灾防范工程设备采购按照不同仪器类型分为2个包，总共采购设备3套，金额为74万元，其中第一包中1套分布式光纤应变监测系统、1套分布式光纤温度监测系统；第二包中1套高精度测氡仪；所有设备需要安装集成服务，安装集成包括设备的现场安装，配置参数开展联调联试，并入网接入甘肃省地震局。安装期间所需的管、线等必要材料由中标方购买，招标方不单独支付。

二、完成时限

完成时间：合同签订后30个日历天。

三、设备安装地点

第一包设备安装为兰州市，第二包具体安装地点兰州市，以招标方签署合同为准，设备安装前可调整。

四、技术要求

此次招标采购设备详细技术参数要求见下表。

第一包采购设备详细技术参数表：

| 序号 | 名称 | 采购数量 | 指标类型 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分布式光纤应变监测系统BOTDA | 1 | ■ | 测量距离：＞10km | 需在甲方指定地点安装、做好培训服务。 |
|  |  |  |  | 测量通道：2通道（嵌入式，非外扩） |  |
|  |  |  |  | 测量光纤：标准单模单芯光纤，双端测量 |  |
|  |  |  | ■ | 空间分辨率：0.2m |  |
|  |  |  |  | 采样间隔：0.1m |  |
|  |  |  |  | 测量时间：20s |  |
|  |  |  |  | 温度测量精度：±0.5℃ |  |
|  |  |  | ■ | 应变测量精度：±15με |  |
|  |  |  |  | 应变分辨率：2με |  |
|  |  |  |  | 通信接口：LAN |  |
|  |  |  |  | 光纤接口：FC/APC |  |
|  |  |  |  | 存储空间：1TB |  |
|  |  |  |  | 软件架构：支持C/S+B/S软件架构 |  |
| 2 | 分布式光纤温度监测系统DTS | 1 |  | 通道数：2通道 | 需在甲方指定地点安装、做好培训服务。 |
|  |  |  | ■ | 测量距离：＞2km |  |
|  |  |  |  | 采样间隔：0.4m |  |
|  |  |  | ■ | 定位精度：0.5m |  |
|  |  |  | ■ | 精度：±0.5℃ |  |
|  |  |  |  | 温度分辨率：0.1℃ |  |
|  |  |  |  | 单通道测量时间：3s（典型值） |  |
|  |  |  |  | 主机工作温度范围：-10℃~+50℃ |  |
|  |  |  |  | 二次开发接口：提供动态链接库方便二次开发和应用集成 |  |

加注“◆”号条款为关键指标，加注“■”号条款为重要指标，其他均为一般指标。

第二包采购设备详细技术参数表：

| 序号 | 名称 | 采购数量 | 指标类型 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高精度标准测氡仪 | 1 | ◆ | 1.测氡仪探测器类型：3Dα谱脉冲电离室 （HV = 750 VDC） 有效灵敏体积 0.62 升 仪器应具备扩散式和泵吸式测氡模式，用于氡二级计量标准器。 | 需做好培训服务。 |
|  |  |  | ◆ | 厂家保证5年内无需调整刻度系数；（提供同系列仪器计量机构比测报告） |  |
|  |  |  | ◆ | 量程范围2 - 2000000 Bq/m³ Rn-222 （注：提供计量机构可溯源至500000Bq/mm³以上的证明） |  |
|  |  |  | ■ | 无需任何干燥设备除湿,仪器可自动判断和处置冷凝水 |  |
|  |  |  | ■ | 氡浓度响应快速，至少包含考值周期为10分钟和60分钟 ，仪器具有以下工作模式 ： 10分钟扩散模式 （快速连续精准测量） 60分钟扩散模式（计量高精度测量和环境浓度精准测量1小时到达99%真值） 1分钟泵吸模式（土壤测量） 10分钟泵吸模式（数字氡、 人工氡测量） |  |
|  |  |  | ◆ | 仪器校准误差参考值：< 3% （提供出厂证明） 系统线性误差参考值： <4% |  |
|  |  |  |  | 单个水样测量不超过15分钟；析出率测量时间短至30-40分钟；土壤氡测量超过3000Bq/m3响应时间只要1分钟 |  |
|  |  |  | ■ | 氡测量的扩散模式平衡速度10分钟 30% ，20 分钟70% ，30分钟90% 仪器探测器具有尽可能高的灵敏度以适合环境测量 |  |
|  |  |  |  | 灵敏度：50cpm/KBq/m³； |  |
|  |  |  |  | 探头本底：< 1 Bq/m³ (0,03 pCi/l) |  |
|  |  |  |  | 量程范围：2-2000000Bq/m3； |  |
|  |  |  |  | 操作温度: -10 - +50 °C |  |
|  |  |  |  | 操作湿度：0-95 %rH（无需干燥管除湿） |  |
|  |  |  | ◆ | 系统包含数据管理质量保证系统，为了保证系统长期稳定运行，可自动检出15种以上的故障和错误并予以记录和更正,仪器可自动判断和处置冷凝水 (提供说明书和软件截图作为证明文件） |  |
|  |  |  |  | 需配置水氡工具箱。 |  |
|  |  |  |  | 包含:温度、湿度、气压和振动（例如：改变安置地点）传感器，也可输入其他传感器信号 |  |
|  |  |  |  | 仪器内置数据质量保证系统，具有自检和自行修复功能，可以确保系统在长达 20 年以上的寿命周期中无故障运行。 |  |
|  |  |  |  | 内置电池容量：支持 10 天连续操作 |  |
|  |  |  |  | 采用便于维修的可调式外置恒流泵，多档泵速可调节（0.05L\0.01L\...0.5L\1L\2L/分钟）， 用于空气巡检、土壤、水、析出率的精确取气 |  |

加注“◆”号条款为关键指标，加注“■”号条款为重要指标，其他均为一般指标。

五、其他要求

（一）测试要求

生产厂商按照主要技术指标清单，委托法定计量机构对拟供货设备进行检定/校准/测试（相应设备有计量技术规范的，按计量技术规范进行检定/校准），形成检定/校准证书或测试报告，随设备一并提供，并承担测试费用。

（二）验收要求：仪器设备运抵安装现场后，采购方将与中标方共同开箱验收，如中标方届时不派人来，验收结果应以采购方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损，采购方有权要求中标方负责更换。验收标准以中标方提供的响应文件中所列的指标为准（该指标应不低于采购需求所要求的指标），任何虚假指标响应一经发现即作无效响应，中标方必须承担由此给采购方带来的一切经济损失和其它相关责任。验收由采购方、中标方及相关人员依据国家有关标准、合同及有关附件要求进行，按相应技术指标完成验收，验收合格后，出具验收报告。验收完毕由采购方、中标方及相关人员在验收报告上签名。

（三）安装调试要求：

采购设备按中标合同规定的时间到货后，中标方应及时派遣专业技术人员到项目现场配合采购方进行开箱、清点，提供完整的安装调试方案，并在采购方指定地点现场进行仪器的安装、调试，同时对采购方免费培训安装调试的有关事项。设备安装、调试完毕后，由采购方进行最终验收，验收合格后设备开始计算质保期。

（四）质保要求：中标方对所有中标设备自安装、调试及验收完成之日起，必须提供硬件部分至少三年免费质保服务，并提供终身维修服务；软件部分终身免费升级服务。质保期内，中标方免费维修故障设备，并承担返厂维修的往返运保费及其他所有费用。在质保期内如发现设备性能指标与中标合同中规定存在较大偏离，可将设备送至专业检测单位与中标合同中的技术指标比对，如检测不符，检测费及相关费用由中标方承担且需在两个月内对设备进行更换并承担运输安装费用，该更换设备须提供采购方认可的地震监测专业设备检测机构出具的检测报告，并顺延质保期。

（五）培训要求：中标方需提供完整、详细及实用的培训服务，包括仪器的基本原理、操作、软件和硬件安装使用与维护等方面的内容，达到用户技术人员能够自行安装调试、独立操作仪器、常见故障维护的培训目标；中标方应提供完整设备技术文档资料，包括技术说明书、安装手册、运行维护手册、各种技术图表等技术文档。保证在订货合同执行完毕后继续提供有关设备技术升级和换型的所有资料。

（六）售后服务要求：质保期内，遇设备故障、部件损坏或整机不能正常工作，中标人须在24小时内进行回应，并在7个工作日内用备机替换，返厂维修的往返运保费及其他所有费用均由中标方承担。如需现场维修解决的，则中标方应在5个工作日内派出工程师或协调制作厂家的技术人员到现场进行维修，如无法通过维修解决故障，则须更换同型号设备，更换设备须提供采购方认可的地震监测专业设备检测机构出具的检测报告。质保期内，中标方应承诺对设备核心部件的功能及技术指标提供免费标定服务，标定时间以采购人实际需求为准，以保障设备测量数据的可靠性。