## Sheet1
需求参数表
项目名称 | 幽门螺杆菌测试仪 |  | 备注
预算单价（万元） | 5
技术参数表
序号 | 技术和性能参数名称 | 性能要求
1 | 14C本底的计数率应 | ≤60CPM
▲2 | 探测稳定性 | 仪器连续工作24h后，14C探测效率的相对变化误差≤10%
▲3 | 14C标准源探测效率 | 14C标准源探测效率≥30%
4 | 仪器测得的源强与已知的源强的相对变化误差 | ≤10%
5 | 安全类型： | 防触电等级Ⅰ类
▲6 | 最小测量时间 | ≤250S
★7 | 测量速度（效率） | 每5min≥2个
8 | 系统连接 | 可接入医院局域网，连接扫码枪，打印机
9 | 测量结果 | 自动判定阴、阳性及检测数值
10 | 配置要求 | 主机1台、品牌彩色激光打印机1台、品牌电脑1台、扫码枪1个、配套试剂耗材10人份（标准配置内的其它附件须单列注明）
11 | 质保 | 免费保修期(全保，包含人工费、零配件更换等各项费用)≥1年，供应商承诺在接到报修电话后，30分钟内电话响应，24小时内现场响应
12 | 安装培训要求 | 现场免费安装培训
13 | 配套试剂耗材 | 对配套的药品（耗材）进行报价（如为阳采平台内产品报价为平台可执行最低价）
注：1、在序号处可加“★”号，表明该条款均为实质性响应指标要求，必须全部响应。若有一项“★”号条款未响应或不满足，均视为非实质性响应招标文件，按无效投标处理。 2、在序号处可加“▲”号，表明条款为重要指标，若满足，在评标中加分多于普通项。