## Sheet1
需求参数表
项目名称 | 耳鼻喉综合治疗台 |  | 备注
预算单价（万元） | 11.5
技术参数表
序号 | 技术和性能参数 | 性能要求
1 | 动力系统
▲1.1 | 负压吸引系统极限负压值 | ≥0.065MPa
▲1.2 | 正压泵系统极限正压值 | ≥0.15MPa
2 | 照明 | LED冷光源
2.1 | 色温 | 色温5000-6500K
▲2.2 | 照度或光通量 | 照度≥2000000LX或光通量≥800Lm
2.3 | 灯泡寿命 | ≥20000h
3 | 高清内窥镜影像系统
3.1 | 防水等级 | ≥IPX7
▲3.2 | 传感器 | 不低于1/2.8COMS或不低于1/3CCD
4 | 操作单元
4.1 | 集成喷枪、吸枪、LED射灯、吸引等，支持多器械同时操作 | 具备
4.2 | 预热装置 | 具备
5 | 操作台面 | 玻璃或大理石材质
6 | 监视器
6.1 | 尺寸 | ≥19寸
▲6.2 | 分辨率 | 分辨率≥1280×1024
7 | 配置要求 | 系统：1套（含主机、摄像系统、冷光源、正负压系统、射灯），内窥镜3支（0度耳镜、0度鼻镜、70度喉镜），器械组件：喷枪3个、吸枪1个、器械罐2个、器械托盘1个，后处理及打印系统：品牌电脑1套（含配套软件）、彩色激光打印机1台，其它：病人椅、医生椅各1个（标准配置内的其它附件须单列注明）
8 | 质保 | 免费保修期(全保，包含人工费、零配件更换等各项费用)≥1年，供应商承诺在接到报修电话后，30分钟内电话响应，24小时内现场响应。
9 | 安装培训要求 | 现场免费安装培训
注：1.在序号处可加“★”号，表明该条款均为实质性响应指标要求，必须全部响应。若有一项带“★”号条款未响应或不满足，均视为非实质性响应招标文件，按无效投标处理； 2.在序号处可加“▲”号，表明该条款为重要指标，若满足，在评标中加分多于普通项。