1、联动吸引泵及专用内窥镜系统 1台

★1基本要求: 配合妇科动力系统联动用于治疗由于粘膜下肌瘤或息肉造成的女性异常子宫出血或不孕的设备及内窥镜。

★2资质认证：EC证书，ISO13485认证。

3技术和性能参数

3.1吸引泵数据：与妇科动力系统联动模式下，吸引流速调节范围100～300ml/min；调节步长20ml/min；吸引压力0～（-0.8）Bar。

3.2连接类型：管路卡式系统，连接管路后，设备可自动识别。

3.3管路类型：具备一次性管路和重复使用管路。

3.4吸引模式：具备2种吸引功能启动方式，分别为脚踏控制和妇科动力系统联动控制。

3.5联动线：接妇科动力系统及联动吸引泵，用于启动IBS刨削时开启吸引模式。

3.6 6度内窥镜：柱状晶体镜，蓝宝石镜面。

3.7镜体结构：平行目镜，工作长度20cm。

3.8成像参数：视向角6度，视场角≥90度，超广角镜。

3.9器械通道：4.5mm橄榄型器械通道，带阀门开关。

3.10操作鞘：外径24Fr，减少扩宫；提供LUER-Lock接口，可实现连续灌流。

3.11专用分离钳：直径4mm，可旋转，二拆分设计，双动钳口。

3.12专用抓钳：直径4mm，可旋转，二拆分设计，双动钳口。

3.13专用剪刀：直径4mm，可旋转，二拆分设计，单动钳口。

3.14专用弯剪：直径4mm，可旋转，二拆分设计，双动钳口。

4设备数量：一套，原装进口。

5设备配置清单：6度专用内窥镜1根、镜鞘1个、闭孔器1个、专用分离钳1把、专用抓钳1把、专用剪刀1把、专用弯剪1把、联动吸引泵1套、可重复使用吸引管路1套、专用联动线1根。

6安装要求：与科室现有IMAGE 1S摄像系统完美兼容并实现刨削联动功能。

7品牌及型号：KARL STORZ 26092AMA。