6、小儿电子支气管镜 1台

★1基本要求：采用高清成像技术，更好的观察气道情况。

★2资质认证：具备三类医疗器械注册证、检验报告。

3技术和性能参数：此设备应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标（参照国军标要求进行明确）、报警及安全要求、不良事件情况等。

3.1视野方向：0度直视。

3.2视野角：≥110度。

3.3景深：2~50mm。

3.4照明方式：光导方式。

3.5插入部外径：≤2.8mm。

3.6先端部外径：≤3.1mm。

★3.7弯曲角度：上≥210度、下≥130度。

3.8管道内径：≥1.15mm。

3.9有效长度：600mm，全长≥880mm。

★3.10插入管左右旋转：≥120度。

3.11最小可视距离：距先端1.5mm。

3.12内镜按钮控制：冻结图像、打印、录像、照相等。

★3.13与科室主机相兼容。

4推荐品牌及型号：奥林巴斯BF-XP290。