11、呼吸湿化治疗仪 2台

1基本要求：用于有自主呼吸的患者，通过提供一定的流量、加温湿化的呼吸气体进行治疗。这些患者包括湿化治疗、氧气治疗、气管插管和气管切开的患者。

2资质认证：需提供有效的医疗器械注册，ISO13485。

3流量范围：10L～60L。

4温度范围：31℃、34℃、37℃。

5病人界面：病人界面连接管具有透水不透气性能，最大限度减少液态冷凝水。

6过滤片：设备进气口处具有专业的空气过滤片（非海绵等材料），保护机器内部管道、涡轮机的清洁无菌，防止院感。细菌过滤效率≥99.999%，病毒过滤效率≥99.99%。

7消毒功能：主机内置高温消毒功能：消毒管路，加热至≥85℃，并持续至少25分钟以上。

8氧浓度范围：21%～100%。

9报警：呼吸管路连接异常，漏气，堵塞，氧浓度过高或过低，无法达到目标流量，水罐水量，无法达到目标温度，工作条件不合适，断电报警等。

10管路： 管路一体式螺旋加热丝，一体式温度传感器，最多可减少96%冷凝水。

11支架：移动支架。

12安装要求：设备只需要220V电源即可。