1、中医定向透药治疗仪 1台

1基本要求：适用于高血压、高血脂针对不同病症透皮给药功能；适用于颈椎病，软组织损伤等疾病，利用定向透药治疗可以使药物导入人体，促进血液循环，改善高凝状态，有利于血管内皮损伤的修复，并且电刺激还能够促使肌肉收缩，起到“肌肉泵”的作用。

2资质认证：具备医疗器械Ⅱ类注册证。

3技术和性能参数

3.1产品安全分类：Ⅱ类BF型。

3.2交流电压：220V 50HZ。

3.3功率：≤100W。

3.4输出电流：500Ω负载，输出电流有效值等于或不大于100MA。

3.5中频频率：2000Hz±15%。

3.6调幅度：，输出波形幅度可调，在01-99档分99档可调，调幅度为1，误差±10%。

3.7 治疗时间：0-60分钟可调，治疗完成有提示音。

3.8过载保护：有。

3.9输出保护功能：输出自动闭锁保护功能。

3.10输出通道：双通道。

3.11温度：温度可调。

3.12按摩导入强度：99档可调。

3.13调制方式：正玄波、三角波、方波、锯齿波等幅波。

3.14磁疗功能：动态磁场，调节体内磁平衡。

3.15工作状态以中文显示在液晶屏幕上。

3.16电子治疗处方：微电脑自动组合。

3.17屏幕：触摸液晶屏全中文显示（屏7-10寸）。

3.18电极脱落：治疗电极脱落报警。

3.19治疗模式：具备中频按摩、药物导入、按摩+导入三种治疗模式。

3.20通道：双通道独立控制。

3.21报警及安全指标：正常工作时会显示黄灯，治疗结束后设备有警示音报警并自动复位。

3.22设备自带主机电源线以及电极导线连接电源与配套耗材使用。