附件1：合同文本

# 合同条款及合同格式

合同编号：

甘肃能化金昌能源化工开发有限公司

安全阀、压力表及仪器仪表校验、维修服务

委托方（卖方）：甘肃能化金昌能源化工开发有限公司

受托方（买方）：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

签订时间：    年      月

委托方（甲方）： 甘肃能化金昌能源化工开发有限公司

通讯地址：甘肃永昌工业园区河西堡工业园民河路9号

法定代表人（委托代理人）：            李德永

项目联系人：        联系方式：

电子信箱：

受托方（乙方）：XXXXXXXXXX公司

通讯地址：

法定代表人（委托代理人）：

项目联系人：       联系方式：

通讯地址：

电子信箱：

依照《中华人民共和国民法典》等有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，双方就甘肃能化金昌能源化工开发有限公司2025-2026年度安全阀、压力表及仪器仪表校验、维修服务，订立本合同，并由双方共同恪守。

1.服务范围

乙方对甲方所有安全阀、压力表及仪器仪表进行定期校验、维修服务工作。合同有效期为：***年***月***日--***年***月***日

- 2.服务内容：

- 2.1安全阀：在线/离线校验（包括：（1）外观检查：核对型号、编号，检查阀体裂纹、密封面磨损等。（2）性能测试：整定压力：通过校验台升压，记录开启压力（误差≤±3%整定压力或±0.015MPa）；密封试验：泄漏量≤标准规定。（3）挂牌出具校验报告、故障诊断与维修。）

- 2.2压力表：实验室/装置现场压力表校验（含示值误差校验：（1）零点：无压力时指针应指零（带止销表需紧靠止销）；（2）全量程5点校验（0、25%、50%、75%、100%量程），误差≤精度等级要求（如1.6级表误差≤±1.6%FS）；（3）回程误差：升压与降压同一检定点示值之差≤精度等级绝对值；封印及标签更换）、不合格件维修或更换；指针不归零、指针打翻超量程的压力表严禁上台。

- 2.3仪器仪表：远传仪表、有毒有害可燃气体报警仪以及各种传感器等校验、故障诊断。

- 3.服务要求：

- 3.1乙方需在合同期内按照甲方要求对装置现场所有安全阀、压力表、仪表仪器（以上内容包括但不限于附件中所包含的所有数据）进行定期校验和维护，校验需符合《锅炉压力容器安全技术监察规程》等国家标准，确保无漏检、误检。

- 3.2乙方必须在金昌市域内设有固定的安全阀校验/维修场地，且能随时响应现场校验需求。

- 3.3根据《中华人民共和国特种设备安全法》、《安全阀安全技术监察规程》（TSGZF001-2006）等法律法规，安全阀必须每年进行定期校验，实际校验时间以甲方通知时间为准，随时响应现场校验需求并对校验不合格的安全阀进行维修，校验费及维修费用依据具体校验数量据实结算。

- 3.4 仪器仪表（包括但不限于压力表、温度计、有毒有害可燃气体报警仪以及各种远传仪表等）具体校验时间以甲方通知时间为准，校验费用以单台计价方式进行计价，校验费依据具体校验、维修数量据实结算。

- 3.5乙方需在校验完成后10日内提供完整有效的校验报告及校验台账，供乙方审核和存档。

- 3.6设备故障检修服务：

- 如设备出现问题，需现场维修的，乙方须在接到通知的规定时间内赶到现场进行处理，确保设备能够及时投运，不得影响生产运行。

- 3.7安全阀校验/维修时效

- 一次送检数量≤20台，当天完成。

- 20＜一次送检数量≤50台, 2日内完成。

- 50＜一次送检数量≤100台, 4日内完成。

- 3.8安全阀、压力表等仪器仪表的拆装及送检、拉回工作由招标单位自行执行并承担相关费用，到达校验场地后的卸车及校验工作完成后装车工作及费用由服务单位承担。

- 3.9若校验或维修完成，投用后仍出现故障，造成的二次校验/维修费用以及拆装、运输费用均有服务单位承担，并对服务单位进行1000元/次的考核。对乙方造成损失的，甲方有权要求进行赔偿。

- 3.10甲方因一次校验数量较多，可要求服务单位携带校验设备前往甲方现场进行消炎，乙方需无条件配合，且不产生额外费用。

3.11对于因生产原因或现场条件受限，不能离线校验/维修的安全阀，甲方有权要求乙方进行在线校验/维修，所用工器具由乙方负责，甲方配合，不产生额外费用。

- 4.服务费用及结算

4.1服务费用为固定单价，根据实际校验或维修数量据实结算。明细如下：

- 4.1.1安全阀校验/维修费（含税）

| # 公称直径（进口）（DN） | # 校验费（元/台） | # 维修费（元/台） | # 税率% |
| --- | --- | --- | --- |
| # DN≤50 |  |  |  |
| # 50＜DN≤150 |  |  |  |
| # 150＜DN≤300 |  |  |  |
| # DN＞300 |  |  |  |

# 4.1.2压力表（含其他就地仪表）验费（含税）：**元/台。

4.1.3有毒有害气体检测仪器校验费（含其他远传仪表）（含税）：**元/台。

4.2发票为：专用增值税发票，税率为       。

4.3结算方式：按季度进行结算，每季度末乙方根据经甲方确认的检验/维修数量计算总费用，并开具专用增值税发票，甲方在收到发票后30日内完成付款。

4.4乙方收款信息：

5.其他要求

5.1乙方须具有行政主管部门颁发的特种设备检验检测机构核准证（安全阀校验机构），核准项目代码包含FD1和FD2，提供有效期内的证书复印件。

5.2安全阀校验/维修需在当地有固定校验场地，且能随时响应现场校验需求。

5.3有毒有害可燃气体报警仪检测需具备中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（CNAS证书），且公司注册地为甘肃省内。

5.4压力表检定需具备《法定计量检定机构计量授权证书》，且授权区域为甘肃省内。

5.5乙方安全阀校验人员需经考核合格，取得《特种设备作业人员证》，作业项目为安全阀校验（项目代号为F）。

5.6乙方压力表校验员应至少持有中级计量检定员证，具备计量学的基本理论知识和压力表的检定技能。涉及特种设备压力表，校验人员还需持有特种设备作业人员证。

5.7乙方仪器仪表校验人员应取得相应的资格证书（有毒有害可燃气体报警仪检测需具备中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（CNAS证书））。

- 5.8乙方需在校验完成后10日内提供完整有效的校验报告及校验台账，供甲方审核和存档。

6.甲方职责：

- 6.1按协议规定向乙方支付相关费用，承担协议规定的甲方责任和义务。

- 6.2在合同生效后，甲方应向乙方及时提供完整的安全阀、压力表台账明细，并对其准确性负责。

- 6.3需乙方在甲方处校验的，甲方须为乙方提供现场定点校验场所，且因甲方原因造成的安全事故所引起乙方的人员和经济损失由甲方负责。

- 6.4甲方负责装置现场安全阀、压力表及仪器仪表上线、下线以及送检工作并提供受检设备的相关技术资料，保证校验工作的顺利进行。

- 6.5甲方有权监督乙方校验全过程。

- 7.乙方责任：

- 7.1执行有关技术规范和规定，按相关规定及行业标准或要求提供本合同项下的相关服务。

- 7.2乙方负责配合甲方完成装置现场内安全阀、压力表及仪器仪表在线/离线校验工作，在校验过程中乙方发现问题应及时同甲方告知并采取相应措施进行维修，经校验结束安装投用发现仍存在缺陷或故障的乙方应重新组织对有故障缺陷的设备进行校验并承担二次校验所产生的所有费用。

- 7.3现场安全阀校验工作乙方必须按《安全阀安全技术监察规程》（TSG ZF001）、GB/T 12243《弹簧直接载荷式安全阀》技术要求及规范执行。

- 7.4现场压力表校验工作乙方必须遵循JJG 52《弹性元件式一般压力表》、JJG 875《数字压力计》等计量检定规程内规范。

- 7.5现场仪器仪表校验乙方必须依据JJF 1182《温度变送器校准规范》、JJG 644《振动速度传感器》等行业标准执行校验工作。

- 7.6实行效验全程序质量保证及质量控制，并自行承担为提供效验所产生的相关费用和安全事故责任。在效验过程中，由乙方原因造成的乙方人员伤亡和自身设备损失由乙方负全责。给甲方造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任，赔偿标准以甲方实际遭受的损失为准。

- 7.7按合同约定及时交付检测报告(每台安全阀需出具一份检验报告)一份，并提交必要的技术资料、数据信息和相关材料，并返还甲方提供的设计、制造、使用等方面的资料。

- 7.8当安全阀、压力表及仪器仪表在生产运行过程中因生产不确定因素而发生故障，经维修后在正常使用和投运之前必须由乙方对安全阀、压力表及仪器仪表进行一次校准和校验，因此产生的校验及维修费用由甲方支付。

- 7.9由于乙方维护不当产生的二次校验、维修及运送等相关费用均由乙方自行承担。

- 7.10对于有特殊要求（如涉氧等）的压力表、安全阀、仪器仪表，乙方应按照相关规范进行校验、维修及后处理，确保现场使用安全。

- 7.11服务响应要求甲方提前10个日历天通知投标方，乙方在接到通知后1-2日内安排专业校验人员同招标方进行工作对接并开展工作，校验期间不得消极怠工。

- 7.12乙方应以自己的仪器、设备、技术和劳力，完成全部效验工作，按时完成效验任务并提交完整、准确、有效的检验报告;对于经甲方核查有误、不完整的报告内容，乙方有义务进行书面核实和/或更正。

- 7.13对甲方提供的技术材料及检测数据等予以保密。

- 7.14乙方及乙方工作人员应当具备进行效验检测工作所必备的资质、资格和专业技能，对所提供的单位资质、人员资格的真实性、合法性、有效性负责，并向乙方提供资格、资质的书面证明。

- 7.15乙方应以自己的仪器、设备、技术和劳力，亲自完成全部效验工作。未经甲方书面同意擅自转委托给第三方、或将有关资格证书或证明文件出借给第三方、或允许其他企业或个人挂靠方式完成效验工作的，甲方有权拒付报酬并单方解除本合同。

8.不可抗力

- 8.1本合同所称不可抗力是指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况。

- 8.2签订合同的双方中任何一方，由于不可抗力事件，不能履行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于不可抗力影响的时间。

- 8.3遭受不可抗力影响的一方应尽快以合理的方式第一时间通知另一方，并在 5日内将取得的不可抗力的合法证明以特快专递方式邮寄给另一方确认。如果不可抗力影响时间持续 60日以上，双方应在合理的时间内就继续履行合同事宜进行友好协商并形成纪要，作为本合同的附件。

- 9.纠纷的处理

- 9.1在履行合同过程中发生纠纷时，当事人双方应协商解决；协商不成依法向金昌市人民法院起诉。

- 9.2诉讼费用由败诉方承担。

- 9.3在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分仍继续履行。

- 10.其他约定事项

- 10.1本合同适用法律为中华人民共和国法律。

- 10.2本合同所包括的附件，包括招投标文件、技术协议等，都是本合同不可分割的一部分，具有同等的法律效力。

- 10.3双方对相互提供的文件、资料均有保密义务，除为履行合同的目的外，均不得提供给与“合同设备”和相关工程无关的第三方。

- 10.4本合同项下双方应本着诚实信用的原则，一方在行使权利履行义务时，应积极协助另一方行使权利、履行义务，并且在合同履行过程中有及时通知的义务。

- 10.5本合同项下的违约金，由收取违约金的一方出具财务收据。

- 10.6 双方在合同中明确双方的联络人、联系电话、传真、邮箱、地址等信息，如有变动应及时书面通知对方。任何一方向对方提出的函电通知或要求，如系正式书写并按对方地址派员递送或挂号、邮寄、邮件、传真发送的，在取得对方人员或通讯设施接收确认后，即被认为已经被对方正式接收。如需对方答复确认的，对方必须在三日内进行书面答复意见，如未答复视为认同对方的任何处理结果。

- 10.7 双方日后就合同形成的债权债务金额的对帐事项，由双方业务接洽部门相互核对，必要时由双方财务部门协助核对。对帐形成的《企业询证函》、《对账函》等书面材料由双方各自妥善保管。
    10.8本合同自双方法定代表人或经授权的代理人签字并盖章之日起生效，合同履行完毕即失效。本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，由双方共同协商，达成书面补充合同（包括信函、传真），补充合同与本合同具有同等效力。

- 10.9本合同一式四份，双方各执二份。

（本页无正文，为《合同》签字页）

甲方：         （盖章）              乙方：          （盖章）

法定代表人                           法定代表人

或委托代理人：                       或委托代理人：

日期：   年   月   日               日期：   年   月   日