- 1.体温维持仪 3台

- ★1基本要求：维持手术麻醉动物体温在正常范围内。

- 2技术和性能参数

- 2.1屏幕：液晶触摸屏，尺寸≥4英寸；

- 2.2温度监测与安全保护：实时显示测量温度、设置温度，并具备提醒功能；

- 2.3通道数：双通道，同时测定；

- 2.4温度设置范围：涵盖25～45℃范围，精度≤0.2；

- 2.5温度探头：直径1.5～2mm，适用于大、小鼠；

- 2.6加热垫：配备适用于大鼠、小鼠实验的加热垫。

- 3配置需求：每套设备包含主机1台，大鼠加热垫2张，小鼠加热垫2张，大鼠温度探头2个，小鼠温度探头2个。

- 2.超声波清洗器 1台

- ★1基本要求：功率可调，可加热，超声，定时。

- 2超声：300～900w。

- 3加热：300～1000w。

- 4配置需求：清洗槽材料配备数字显示面板。

- 5工作频率：≥40kHz。

- 6数字定时可调：≥0～30min。

- 7设温范围：≥20℃～60℃。

- 8电源：220V/50Hz。

- 9清洗槽材料：304不锈钢。

- 10容量(L)：≥22.5L。

- 11槽内尺寸（mm）:≥500×300×150。

- 12外形尺寸（mm）:≥550×330×320。

- 13具备排水阀。

- 14其他配置：托架，排水软管，降音盖。

- 3.磁力搅拌器 1台

1 LCD实时监控温度和转速的设定值和实际值。

2配有外置温度传感器PT1000，可精确控制样品温度，控温精度±0.2℃。

3独立的安全回路控制系统，超过安全温度580℃自动停止加热。

4余热警告功能，停止加热后，即使关闭电源开关，工作盘温度超过50℃，显示屏即显示“Hot”，提醒用户盘面过热，当工作盘温度低于50ºC时系统自动关闭，避免余热对用户造成伤害。

5耐高温耐腐蚀，加热不变形。

6配有多种加热模块（载物盘、载物圈、四分之一圆加热块、圆底烧瓶加热模块）。

7防爆直流无刷电机免维护。

8工作盘控温范围[℃]：室温～300℃，步长1℃。

9安全温度[℃]：580℃。

10温度稳定性：±3%基于加热盘,低于100℃时±2℃ 或者 ±1%基于温度探头,低于100℃时±1℃

11温度显示分辨率 [℃]：±0.1

12外置温度传感器：PT1000

13外置温度传感器PT1000控温精确度 [℃]： ±0.2

14余热警告功能：50℃余热提醒

15最大搅拌量（H2O）[L]：20

16工作盘尺寸[mm]：≥100x100

17允许环境温度 [℃] 5～40

18允许环境湿度：80%

19远程控制（RS232接口）：有

20报警及安全指标具有报警及安全指示

21配置需求

21.1数控加热型磁力搅拌器1台；

21.2温度探头1个；

21.3支架1个。

- 4.真空吸液器 1台

- ★1基本要求：可以对各种液体进行收集和存放处理。使用对象涵盖各种细胞培养皿，试管孔板甚至实验桌面，保证实验室的安全和整洁。

- 2技术和性能参数

- 2.1真空度调节范围-20kPa～-70kPa或0～600mbar。

- 2.2抽气速率（额定值）15L/min(air)。

- 2.3吸液速率≥17mL/s。

- 2.4尺寸[高×宽×深]mm≤460×200×400mm。

- 2.5输入电压：100～240V AC, 50/60 Hz。

- 2.6收集瓶容4L。

- 2.7收集瓶和吸嘴可以承受高温高压消毒。

- 3.8宽域可调节真空度。

- 3.9主机设备标配单通道吸头/多通道吸头/抽吸移液管适配器。

- 5.氮吹仪 1台

- ★1基本要求：主要应用于大批量样品的浓缩制备，如药物筛选、激素分析、液相、气相及质谱分析中的样品制备。通过将氮气吹入加热样品的表面，使样品中的溶剂快速蒸发、分离，从而达到样品无氧浓缩的目的。

- 2温度范围：RT+5～150℃。

- 3时间设定：1min～100h。

- 4显示精度：0.1℃。

- 5升温时间(20℃ to 100℃)：≤30min。

- 6氮气压力：≤0.1MPa。

- 7氮气流量：0～10-15L/min。

- 8样品处理量：2个标准模块。

- 10加热器使样品被快速有效地加热至蒸发温度,同时气体由气体腔经气针吹至溶液表面,促进溶液快速蒸发和样品浓缩。

- 11气腔高度可根据溶剂液面高度调节,在浓缩有毒溶剂时,整个系统可置于通风柜中。

- 12整个工作系统由可调节的气体腔和加热器组成。

- 13即时温度显示、时间递减显示。

- 6.翘板摇床 1台

- 1倾斜角度≤10°。

- 2最大载重为10kg（包括夹具）。

- ★3双LCD屏，分别显示时间和速度。

- 4 LCD数字控制时间与速度，控制更加精确；

- 5多种托架和夹具可选。

- 6支持定时和连续两种工作模式。

- 7高效直流电机进行驱动，运行安静、平稳，使用寿命长。

- ★8宽电压设计。

- 9最大载重量：≥8kg。

- 10电机类型：直流电机。

- 11电机输入功率：40W。

- 12电机输出功率：24W。

- 13速度范围：10～70rpm。

- 14时间设置范围：1分～19小时59分。

- 15重量：≤12kg。

- 164外壳防护等级：IP21。

- 7.电脑中频治疗仪 2台

- 1基本要求：适用于颈椎病；急性疼痛；慢性疼痛；改善血液循环、消炎、消肿。

- 2资质认证：有二类医疗器械注册证。

- 3中频载波频率：2～8KHz 误差±10%。

- 4低频调制频率：1/6～150Hz 误差不大于±5%。

- 5调制波形：正弦波、方波、三角波、指数波、尖峰波、锯齿波、等幅波。

- 6调制幅度：100％、90％、60％、33％。

- 7输出最大幅度：60V。

- 8调制方式：连续调制、断续调制、间歇调制、变频调制。

- 9输出电流调节方式：按键递增、递减。

- 10输出电流：0～85mA（r.m.s）电流误差±5% 输出无直流分量。

- 11输出电流稳定度：≤5％。

- 12工作电压：交流220V土22V  50Hz土1Hz。

- 13输入功率：≤55VA。

- 14输出通道：双通道。

- 15安全分类：I类 BF型。

- 16组成：由主机及治疗电极组成。

- 17可用负载阻抗范围：500Ω±10%（随着负载阻搞范围上升、输出电流减小，负载阻搞范围下降、输出电流增加;对脉冲宽度、脉冲重复频率等没有影响）。

- 18保护功能:本产品在工作过程中，启动治疗，在输出断路情况下，从最小剂量开始增加.剂量值增加到6，系统进入保护程序黄色指示灯亮。若输出断路故障消除，黄色指示灯灭。

- 19加热状态下极板温度不高于65℃。

- 20连续运行工作时间:不低于4小时

- 8.放大镜 1台

- 1基本要求：用于增大操作者视角，便于观察物体细节。

- 2资质认证：设备获得医疗器械注册证。

- 3.1放大镜参数

- 3.1.1采用消色差或三棱镜光学系统。

- 3.1.2支持伽利略式/平行线设计。

- 3.1.3可根据医生的实际需求自由调整眼点高度、瞳距等多项参数。

- 3.1.4放大倍数：≥3种可选。

- 3.1.5镜体重量<100g。

- 3.1.6工作距离：340～550mm之间。

- 3.1.7视场分级要求：2.5x 直径90～120mm；3.0x 直径60～75mm、4.0x 直径50～70mm、≥5x 直径40～60mm。

- 3.1.8镜架颜色：多项参数镜架可选。

- 3.1.9工作条件：环境温度常温；相对湿度≤75%。

- 3.2头灯参数

- 3.2.1 LED色温：5000k（类日光）。

- 3.2.2智能电池，支持直流。

- 3.2.3 LED ≥20000小时。

- 3.2.4必须与手术放大镜组合安装。

- 3.2.5配备滤片，可有效减少蓝光，延缓树脂材料固化时间。

- 3.2.6充满电工作时间不小于12小时。

- 9.缺血预适应训练仪 1台

- ★1基本要求：对双上肢进行反复、多次、短暂性缺血刺激，激发机体产生内源性保护物质，增强心、脑、肝、肾等生命重要器官对未来可能发生的严重缺血损伤的耐受能力。

- ★2资质认证：需要提供有效医疗器械注册证

- 3技术和性能参数

- 3.1训练部位：双上臂上段。

- 3.2工作模式：一键自动式。

- 3.3显示方式：液晶数字式。

- 3.4训练方案：按临床研究需求定制。

- 3.5压力设定范围：0mmHg～280mmHg。

- 3.6压力分辨率：≤1.5mmHg。

- 3.7压力误差：±4mmHg以内。

- ★3.8过压保护：300mmHg±5mmHg。

- 3.9储存记忆：≥50组。

- 3.10自动关机功能：具备自动关机功能。

- ★3.11臂带数量：2条。

- 4配置需求

- ★4.1软件：不少于2组训练方案。

- 4.2硬件：主机、电源适配器、臂带。

- 10.液压升降平车 3台

- ★1基本要求：结实耐用、轻便、方便呼吸内镜手术、抢救及转运病人，售后保障好。

- ★2资质认证：第一类医疗器械备案证和医疗器械生产备案证。

- 3技术和性能参数

- 3.1规格尺寸

- ★3.1.1床面尺寸：长1910mm±30mm，宽630mm±30mm，床面高低范围：（630-950）mm±30mm；

- ★3.1.2车体最大外尺寸：长1910mm±30mm，宽735mm±30mm高（630-950）mm±30mm，底盘脚踏宽700mm±30mm，PP护栏730mm±30mm，4片，护栏距离床面高度：（285-315mm）±30mm

- 3.2产品功能

- ★3.2.1整床配备液压升降系统，采用进口液压泵，保证整体升降，倾斜等功能，平稳无异响。

- 3.2.2整床具有前后倾斜功能，前后倾斜最大角度0到15°倾斜，有效调整患者姿势，方便医护操作。

- 3.2.3床体背板背部采用气弹簧升降实现0到75°升降，可让病人实现仰卧姿势。

- ★3.2.4床面板均采用纯原料吹塑工艺一体成型，结实耐用，床两侧护栏板同样采用纯原料吹塑，配备压铸铝合金护栏支架进行安装，支架上装有气弹簧支撑，拉起轻松，放下减震。可完全隐藏于床体下方。

- 3.2.5装配中控单面脚轮，直径≥200mm，轮面静音耐磨，内置全封闭自润滑轴承，无需加油护理，左右刹车脚踏4个，一脚制动，四轮刹车。

- 3.2.6床体头部下方配置氧气瓶架及锁紧开关，头部和腿部配有盐水架孔位。

- 3.2.7整床主体框架采用钢制喷塑工艺，外形美观，易打理。

- 3.2.8整车底部为一体注塑成型罩壳，美观大方，罩壳上方配备二段式凹槽。可用于存放患者物品，并配备氧气瓶凹槽，用于存放医用便携式氧气瓶。

- 3.2.9标配床垫，采用面料表面防水处理，易于清洗，装有拉链，外部面料可水洗，厚度≥20mm。

- 3.2.10不锈钢伸缩输液架1根。床头及床尾处配4处输液杆插孔。

- 3.2.11安全工作载荷：≥200KG。

- 3.2.12床体侧下方一侧配有输液架收藏架，可固定收藏输液架。

- 4配置需求

- 4.1一体吹塑床板 2片；

- 4.2PP护栏 4片；

- 4.3背部气杆 1支；

- 4.4进口液压泵 2支；

- 4.5液压泵防尘罩 2个；

- 4.6底部一体罩壳 1个；

- 4.78寸中控脚轮 4个；

- 4.8低摩擦床垫 1张；

- 4.9不锈钢4挂钩输液杆 1根。

- 11.医用洁净工作台 2台

★1基本要求：用于精液优化处理、免疫细胞分离操作。

★2资质认证：具有医疗器械注册证。

3技术和性能参数

3.1单人单面垂直单向流，准闭合式。

3.2外尺寸：宽1m±60mm。

3.3过滤技术：过滤效率99.995%（≥0.3μm颗粒）。

3.4洁净度：ISO 5级（美联邦209E 100级）。

3.5噪音：≤65dB(A)。

3.6照度：≥300Lx。

3.7菌落数：≤0.5个/皿·时。

3.8结构：全钢结构，一体成型的优质304不锈钢作业台面，易清洁，操作舒适，减轻作业疲劳。

3.9具有显示风速、过滤器运行状态等工作状态显示与报警。

3.10采用钢化安全玻璃，手动移门升降系统控制位置，上下任意可调，升降自如，并能完全关闭以便灭菌。

3.11紫外线杀菌灯，消除微生物污染隐患,实验使用安全方便。

4配置需求：超净台主机1台、底座1套、电源线1根。

- 12.低速台式离心机 1台

- ★1基本要求：用于临床医学、遗传生物、细胞学等领域

- ★2资质认证：具有医疗器械注册证

- 3电源：AC220V±22V，50Hz。

- 4可以达到3000rpm，直接设置离心力或转速。

- 5 4x250ml水平转子带5ml适配器。

- 6噪音≤60dB。

- 7重量≤52kg。

- 8定时范围：≥59min。

- 9加/减速曲线：可根据实验需求，自定义升速、降速时间曲线，使分离效果达到最佳状态。

- 10安全性能：具有转子识别、不平衡保护、门锁保护、电机过热保护、超速保护等保护功能。

- 13.医用拖鞋消毒柜 1台

- ★1设备功能基本要求及用途：用于医用拖鞋消毒、烘干。

- ★2资质认证：医疗器械注册证\质量管理体系认证ISO9001、ISO13485。

- 3技术和性能参数

- 3.1功率：300W～500W范围内；

- 3.2转速：1000～3000范围内；

- 3.3额定电压220V～240V范围内；

- 3.4额定频率：50Hz。

- 3.5保温稳定：55～65℃。

- 3.6容积：600L～800L范围内。

- 3.7臭氧浓度：>40mg/m3，高浓度臭氧分子，在循环风带动下全面杀菌消毒。

- 4配置需求

- 4.1软件：LED屏显示控制面板，消毒与烘干时间精确控制

- 4.2硬件：不锈钢外壳材质。