骨科器械（断钉取出器）

一、产品用途：适用于钢板、脊柱钉棒、髓内钉等内植物的取出

二、主要性能：

1.外观：应光滑不得有毛刺、裂纹、损伤、无锋棱

2.硬度：主要部件为不锈钢材料，可经热处理，因根据产品部件材料的不同，实际硬度为 30HRC~55HRC。

3.表面粗糙度：接触患者的头部表面粗糙度参数Ra参数值不大于1.6μm（如有齿，齿部除外），其他部位应不大于3.2μm。

4.耐腐蚀性：应具有良好的耐腐性能，经沸水实验法，应符合YY/T0149-2006中5.4b级以上（包括b级）的规定。

5.配备器械盒。