双通道注射泵UDSP

一、设备应用场景

双通道高精度注射泵，支持靶控输注（TCI），适配成人、小儿、新生儿全人群，可院内固定使用、院内转运及院前急救转运，覆盖全院多科室精细化静脉推注给药场景。

- 1.麻醉给药：依托专属TCI 靶控输注模式，用于异丙酚、瑞芬太尼、肌松剂等麻醉药物精准靶控给药，支持血浆靶控、效应室靶控，适配全麻诱导、术中维持、术后镇痛全程用药，双通路可同时输注不同麻醉药剂，简化术中管路布局。

- 2.术中辅助用药：双通道分别输注血管活性药、止血药、镇静药，精准控制低速微量推注；快速推注功能可应对术中低血压、紧急抢救等突发情况。

- 3.儿科 / 新生儿手术：超高注射精度、极低起步流速，满足婴幼儿、新生儿术中极小剂量麻醉药、抢救药输注需求，规避药量误差风险。

- 4.危重症精细化给药：双通道独立运行，同时泵入多种血管活性药物（多巴胺、去甲肾上腺素）、镇静镇痛药物、抗心律失常药物，通过体重模式、梯度模式按患者体重、病情动态调整给药速率。

- 5.长期持续输注：设备续航能力强，支持 24 小时不间断微量推注，适配重症患者长时间镇静、营养辅助、抗感染药物持续给药。

- 6.床旁转运：整机轻便、符合转运标准，患者做 CT、核磁、床旁检查时可同步转运，给药不中断，保障重症患者治疗连续性。

- 7.急诊急救用药：用于急性心衰、休克、中毒、脑血管急症等患者的急救药物微量推注，双通路可同时使用抢救药、对症治疗药。

- 8.急诊留观 / 监护：对躁动、意识障碍患者使用镇静药物间断推注，依托间断给药模式实现定时定量给药，减少人工反复操作。

- 9.肿瘤化疗辅助：双通道输注化疗辅助药、止吐药、镇痛药物，使用剂量时间模式、序列模式完成分段、定时给药。

- 10.慢性疼痛管理：术后镇痛、癌痛患者持续镇痛药物输注，支持长期低速推注，自动统计多时段累计药量，便于医护核算每日用药总量。

- 二、功能要求

- 1.双通道独立控制：双通道物理分离、双 CPU 独立管控，可单独设置参数、独立启停，互不干扰；双屏幕分区显示各通道运行状态，避免参数混淆。

- 2.注射器兼容性：全面支持 2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml 全规格临床常用注射器；可在设备端直接添加、编辑注射器品牌，无需外接工具。

- 3.输注容量设置：预置输注总量范围 0.1~9999.9ml，支持限量设置，到达预设容量自动停止输注。

- 4.注射精度：整机注射精度 ≤±1.8%**，高精度保障微量、毒麻、急救类药物用药安全y。

- 5.常规基础模式（7 种）：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式，覆盖全院常规给药需求。

- 6.专科麻醉特色模式：内置TCI 靶控输注模式，搭载成熟药代动力学模型，支持血浆靶控、效应室靶控，专为手术室麻醉给药设计，可设置靶浓度并动态调整。

- 7.单位适配：支持多种给药单位切换，适配不同科室、不同药物的临床标注习惯。

- 8.智能防误推：注射器安装后，推杆接触活塞末端可自动感应制动，杜绝人为误推导致的药量过量。

- 9.压力实时监测与报警：在线动态监测管路压力，实时显示压力数值；压力报警阈值≥15 档可调，最低可设置 50mmHg，精准预警管路阻塞、弯折、针头脱落等异常。

- 10.全维度声光报警：覆盖阻塞、注射器脱落、舱门异常、药液将近、注射完成、交流断电、电池低电量、操作遗忘、药物匹配错误等几十类故障报警；报警界面搭配示意图标，直观提示故障原因。

- 11.气泡与管路监测：内置管路状态、气泡监测逻辑，异常即刻触发报警并停止推注。

- 12.锁屏防误操作：支持自动锁屏，锁屏时间可自定义调节，防止非医护人员误改参数、误启停设备。

- 13.防反转检测：具备注射器推杆防反转监测功能，保障给药方向正确。

- 三、关键技术参数数值

- 1.产品使用期限≥10年

- 2.双通道为主机一体化设计，无需额外配件。每个通道具备独立电源开关，使用时更节能。

- 3.注射精度≤±1.8%

- 4.速率范围：0.01-2200ml/h, 最小步进0.01ml/h

- 5.预置输液总量范围：0.01-9999.99ml

- 6.快进流速范围：0.01-2200ml/h，具有自动和手动快进可选；

- 7.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

- 8.支持注射器规格：2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；

- 9.注射器安装后，在推拉盒触碰到注射器活塞末端时，不松开捏柄时推杆也可自动感应制动，防止药液误推

- 10.无需额外工具或设备，可直接在注射泵上添加注射器品牌名称

- 11.7种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式；

- 12.不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术

- 13.全中文软件操作界面

- 14.锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调

- 15.支持药物库，可储存5000种药物信息

- 16.支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色

- 17.报警时可通过示意图片直观提示报警信息

- 18.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

- 19.压力报警阈值至少15档可调

- 20.压力报警阈值最低可设置50mmHg