自动气压止血仪

一、设备应用场景

1.高效承接常规及急诊四肢手术需求：适用于骨科、普外科、烧伤科、手足外科等各类肢体手术中的术中止血场景，支持单侧或双侧肢体独立控制，可快速设定压力与时间参数，满足手术室连续多台手术的周转效率要求，适配日均10台以上手术的负荷能力。

2.适配儿科、老年及特殊体型患者：具备多规格袖带（成人、儿童、婴儿、肥胖专用等）及柔性材质设计，可精准适配不同肢体周长与皮肤敏感度，避免因袖带过松或过紧导致的止血失效或软组织损伤，提升患者安全与舒适度。

3.支持长时间手术与复杂体位操作：具备间歇性充放气模式（如周期性减压再充盈），为需要长时间止血的断肢再植、肌腱修复等精细手术提供可调节的压力循环策略，降低神经压迫与缺血再灌注损伤风险；同时支持手术体位变动中的压力稳定输出。

二、功能要求

1.一体化双通道独立控制功能：设备需内置双通道独立充气单元，可同时连接两副袖带并分别设置不同的压力与时间参数（如左下肢与右上肢），互不干扰，适用于双侧肢体先后或同时手术场景，缩短手术等待时间。

2.压力调节功能：支持手动设定压力。

3.间歇模式与安全保护功能：具备循环工作模式，“充气—保持—放气—暂停”的间歇止血方案，最长单次充气时间可调并带有倒计时提醒。内置压力过冲抑制、漏气自检、超压自动泄压、断电手动泄压等多重安全机制。

4.异常情况快速响应与报警功能：支持术中压力异常（骤降/骤升）、袖带脱落、等状态的实时报警。具备紧急快速泄压。

5.智能计时功能：自动记录每次充气起始时间、维持时长、放气时间。

三、关键技术参数数值

1.输出方式：双路输出；

2.电源电压：AC220V±22V，50Hz±1Hz；

3.操作方式：精确数字显示，按键操作，微电脑控制；

4.工作压力：设定范围：3～100kPa，步距1 kPa；

5.工作时间：设定范围：1～600min，步距1分钟；

6.记忆功能：设备断电后自动存储上次设定参数，以供下次使用参考；

7.阶梯放气：设定工作时间到或按“放气”键时，设备每隔10秒进行一次放气，防止患者心、脑突然缺血；

8.断电、失电压力保持:出现意外断电时，设备将继续保持止血仪内的气压值，气体的泄漏速率每小时≤10kPa。以便维持手术继续进行，保证患者安全；

9.紧急阀门装置：可手动紧急放气；

10.压力自动补偿功能：设备工作时，实时检测止血袖带内气压，对挤压袖带造成的过压、欠压及时调整，实现止血袖带气压稳定；

11.工作噪音：设备正常工作时噪音≤55dB(A)；

12.提示功能：a、设定工作时间剩余10min、5min、1min时，连续5次提醒操作人员；b、设定工作时间完成时，蜂鸣器持续声响，提示操作人员设定工作时间完成；c、止血仪内气压超过设定值的±5kPa,时间超过2min时，将有持续声提示；

13.止血袖带尺寸：超大号袖带2条，大号袖带2条，中号袖带2条，小号袖带2条；

14.推车：标配推车一台；