等离子双极电切电凝系统配置清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 等离子双极电切电凝系统 | 1套 |  |
| 1 | 等离子体功率源 | 1台 |  |
| 2 | 双踏板脚踏开关 | 1台 |  |
| 3 | 双极电极 | 2支 |  |
| 4 | 电切内窥镜 | 1套 |  |
| 4.1 | 内窥镜 | 1支 | 30° |
| 4.2 | 被动式操作器 | 1把 |  |
| 4.3 | 外鞘 | 1支 |  |
| 4.4 | 内鞘 | 1支 |  |
| 4.5 | 内鞘进水接头 | 1个 |  |
| 4.6 | 冲洗接头 | 1个 |  |
| 4.7 | 闭孔鞘芯 | 1支 |  |
| 4.8 | 冲洗器 | 1套 |  |
| 4.9 | 电切镜消毒盒 | 1个 |  |
| 二 | 医用内窥镜摄像系统 | 1套 |  |
| 1 | 医用内窥镜摄像系统 | 1台 | (含CCD影像单元、CCU中英控制中心、光学适配器、连接线) |
| 2 | 医用内窥镜冷光源 | 1台 | (含冷光源主机、导光束、电源线) |
| 3 | 液晶显示器 | 1台 | 27寸 |
| 4 | 台车 | 1台 |  |

等离子双极电切电凝系统 技术参数

一、等离子双极电切电凝系统，适用于泌尿外科前列腺电切、妇科宫腔电切等手术。

1.等离子主机具有双极电切和电凝的手术功能。

2.额定输出频率  ≥ 350KHz

3.切割模式输出功率：≥200 W

4.凝血模式输出功率：≥100 W

5.工作状态显示为LCD液晶屏显示。

6.自动识别不同功能的双极电极。

7.具有电极安装状态显示（未接上电极时显示闪烁）。

8.电极要求与等离子主机为同一厂家产品

9.具有超负荷保护装置。

10.具有凝血模式或切割模式手术时帮助判定组织效应的阻抗条图显示。

11.双极电极包括：环状、铲状、犁形电极、杆状、针状、钩状、滚状、电凝钩(腹腔镜手术用)、腹腔镜用双极电凝钳、多功能凝切钳等，其中杆状和针状需满足270mm、330mm、570mm三种规格长度。

12.双踏板脚踏开关，双踏版

二、电切内窥镜

- 1.内窥镜工作长度：≥302mm

- 2.内窥镜视向角：30°

- 3.高清内窥镜,可高温高压消毒。

4.操作器：被动式。

5.外鞘：≥26Fr。

6.内鞘：≥24Fr  可360°旋转。

7.与等离子主机为同一品牌。

三、医用内窥镜摄像系统，用于各种内窥镜的检查和手术

1.输出像素：1920 (H) x 1080 (V)

2.水平分辨率 ≥800 TVL、垂直分辨率≥800 TVL；

3.系统具有图像参数设置和调节功能≥30种，包含白平衡（自动/手动）、血管增强、坏点清除、访问控制、消除网格、亮度调节、增益调节、锐度调节等功能；

4.摄像头具有≥4个可编程控制按钮；

5.具有≥7种不同类型内窥镜使用模式，至少包含腹腔镜模式、耳鼻喉镜模式、膀胱镜模式、宫腔镜模式、关节镜模式、输尿管镜模式、电切镜模式等；

6.具有电子放大功能0-10可调；

7.具有手动聚焦、变焦和冻结功能；

8.系统至少包含DVI、HDMI、SDI三种不同类型的信号接口；

9.具有180°旋转、镜像和垂直翻转功能；10、摄像头防水等级≥IPX7；

11.视频录像：自带USB接口，支持普通U盘和高速U盘的录像及拍照，具备6位密码的访问控制功能。

12.使用期限：≥8年

四 、医用内窥镜冷光源。

- 1.输出功率：0-75 W

- 2.灯泡寿命：≥40000小时

- 3.亮度 ：≥580000lx

- 4.色温：3000K-7000k。

- 5.与摄像主机同一品牌

五、液晶显示器。

- 1.尺寸：≥27寸

- 2.分辨率：≥1920x1080

- 3.比例：≥16:9；

- 4.色数：≥1.07B；

- 5.输入接口：DVI、SDI、S- VIDEO、VGA、VIDEO；

- 6.输出接口：DVI、SDI7。

- 7.与摄像主机同一品牌

- 六、台车，金属四层带万向支架及万向车轮。