医用低速离心机公共技术参数（医院/血站通用版）

## 一、设备用途

本设备适用于各级医院检验科、输血科、体检中心及血站，可完成血清、血浆、尿液、放射免疫等各类临床样本的离心分离与提纯工作，满足常规临床检验、基础科研样本前处理使用需求，设备运行稳定、安全性高、通用性强。

## 二、正常工作条件

1.环境温度：+10℃～+32℃，适配医院常规室内工作环境；

2.供电电源：AC 220V、50Hz，适配医院标准民用医用供电系统。

## 三、主要通用技术参数

1.转速性能：设备最高工作转速≥5000rpm，转速运行稳定，满足临床各类常规样本分离要求。

2.最大离心容量：整机最大总容量≥1000ml，满足大批量临床样本批量离心处理需求。

3.最大相对离心力：最大相对离心力≥4730×g，可满足血清分离、尿液沉淀、放射免疫样本提纯等各类临床检验标准分离要求。

4.定时功能：具备宽范围精准定时功能，定时范围1s～99h59min59s，支持短时瞬时离心、长时恒温离心，适配不同实验操作需求。

5.运行噪音：设备正常满载运行噪音≤63dB(A)，低噪运行，符合医院检验科室环境降噪标准。

6.加减速控制系统：内置多段可编程离心曲线，可预设不少于10组线性加速曲线、10组线性减速曲线，支持软减速模式，可有效保护样本分层结构，避免血清、血浆样本扰动分层失效。

7.驱动系统：采用大力矩无碳刷变频电机，免维护设计，运行无碳粉污染、动力充足、启停平稳，符合医用院感防控要求，使用寿命长。

8.控制系统：采用微处理器智能精准控制，配备高亮红色LED数字显示屏，参数显示清晰醒目；按键式可编程操作，可自由设置转速、时间、升降速等参数，操作简单便捷。

9.多重安全保护功能：配备机盖紧急开锁功能，应对突发故障应急操作；具备超速保护、超温保护、不平衡检测保护功能，设备异常时自动报警、停机锁止，杜绝安全事故，保障设备及样本安全。

10.机身安全结构：整机采用优质加厚钢材打造，内置精钢防爆保护内衬，配备304不锈钢一体成型离心腔，三层防护结构设计，防爆、防泄漏、耐腐蚀、易消毒清洁，完全满足医用安全及院感标准。

11.设备拓展性能：支持选配多种规格转头，一机多用，适配各类临床样本离心需求；可根据实验及检测要求匹配各类专用适配器，兼容主流医用离心管、真空采血管。

12.减震系统：采用三级减震结构设计，有效抵消设备运行震动，整机运行平稳，降低设备噪音及机身晃动，保障样本分离效果，延长设备使用寿命。

13.整机尺寸：设备外形尺寸≤570mm×400mm×330mm，台式小巧设计，不占用科室空间，便于检验科台面摆放及日常收纳。

14.设备重量：整机重量41kg±2kg，机身配重合理，运行稳固，移动便捷。

## 四、标准通用配置

1.离心机主机一台；

2.标配4×16位真空采血管通用水平转头，适配常规医用真空采血管样本离心，满足医院常规血清、血浆样本批量检测需求。

## 五、通用适配要求

本参数为行业通用标准，无品牌排他性，兼容国内、进口主流医用离心机品牌，设备整体性能满足二级医院、基层医院、血站临床检验常规使用标准，符合医用设备安全规范及院感管理要求，可适用于院内采购、设备更新、项目招标等场景。