输液泵技术参数

一、设备应用场景

- 1.普通病房 适用于内科、外科、全科等普通住院患者常规静脉输液，精准控制输液速率与总量，避免人工调速误差，保障基础输液安全；支持常规药液匀速输注，适配长时间持续输液治疗。

- 2.门诊输液室 承接门诊患者短时输液、补液、抗感染治疗，设备体积轻（≤1.5kg）、操作简单，全中文触屏界面上手快；多模式切换可满足不同门诊用药输注需求。

- 3.急诊留观室 应对急诊患者急救补液、药物输注，支持急诊临时调速、手动 / 自动快进功能，可快速启动输注；内置多级报警、气泡监测，降低急诊突发风险。

- 4.输血治疗场景 设备具备专用输血功能，可满足全院各科室临床输血需求，适用于贫血、术中术后失血、大出血患者的血液制品输注，严格遵循输血输注规范。

- 5.肠内营养支持场景 支持升级肠内营养液输注功能，可用于消化科、重症科、老年科、康复科无法正常进食的患者，进行肠内营养液匀速、持续输注，实现营养支持治疗。

- 6.重症医学科（ICU） 支持梯度模式、序列模式、间断给药、剂量时间等 8 种专业输液模式，可完成血管活性药物、镇静药物、化疗药物、靶向药物等特殊药剂的精细化、分段式输注；精准的剂量与速率控制，满足重症患者严苛的用药要求。

- 7.救护车 / 院前急救 设备符合EN1789 急救车辆专用标准，防护等级 IP44，防泼溅、防异物侵入；整机重量≤1.5kg，便携易固定；内置备用电池，断电后可连续工作≥5 小时，完全适配救护车转运、院前急救、院间转诊途中的急救输液、输血、补液工作。

- 8.院内转运 机身轻便，可随患者在病房、检查室、手术室、影像科之间转运，转运过程中持续稳定输注，无需中断治疗。

- 9.适用于手术中麻醉药、补液、止血药物、术中输血同步输注，支持快速补液（快进功能），应对术中突发失血、低血压等情况；全程气泡、管路异常实时报警，保障术中输液安全。

- 10.面向老年患者、康复期患者、长期卧床患者，可 24 小时持续低速输注；系统自动统计 24h、自定义时段等多类输液累计量，方便医护人员每日核算用药、补液总量；历史记录可存储 5000 条，便于治疗追溯与病历核查。

- 11.针对需要间断给药、定时给药的抗感染药物、激素类药物，使用间断给药模式、时间模式，实现定时定量自动输注，减少人工反复操作，提升工作效率。

- 二、功能要求

- 1.输液精度≤±5%，流速范围0.1~2000ml/h，最小步进 0.01ml/h，支持微量精准输注。

- 2.预置输液总量范围：0.1~9999.99ml，可自由设置输注总量。

- 3.配备快进功能，快进流速 0.1~2000ml/h，自动、手动两种快进模式可选。

- 4.内置 8 种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、点滴模式、间断给药模式，满足不同临床给药需求。

- 5.原生支持输血功能，可完成血液制品规范输注。

- 6.设备可升级肠内营养液输注功能，适配肠内营养支持治疗。

三、关键技术参数数值

- 1.产品使用期限≥10年

- 2.*支持输血功能

- 3.可升级肠内营养液输液功能

- 4.输液精度≤±5%

- 5.速率范围：0.1-2000ml/h, 最小步进0.01ml/h

- 6.预置输液总量范围：0.1-9999.99ml

- 7.快进流速范围：0.1-2000ml/h，具有自动和手动快进可选；

- 8.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

- 9.8种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、点滴模式、和间断给药模式

- 10.不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术