全自动血液细胞分析仪

一、设备应用场景

1.高效承接门诊、住院患者的批量血常规 + CRP 联合检测，支持急诊样本快速插入优先处理，适配日均500份以上样本量的检验负荷，满足医疗机构日常及高峰时段的检测效率要求；

2.适配儿科、老年患者及采血困难人群的微量采血检测场景，减少患者采血痛苦与样本损耗，提升就医体验；

3.有完善的体液检测能力，支持胸腹水、脑脊液、浆膜腔积液等体液样本的常规细胞计数及白细胞分类，为感染性疾病、浆膜腔积液等相关病症的辅助诊断提供可靠依据；

4.具备良好的系统兼容性与扩展性，既可独立运行，也可接入检验流水线系统，支持区域化质控管理与 LIS 系统数据无缝对接，适配医疗机构的检验信息化建设与发展需求：

二、功能要求

1.一体化检测功能：设备需为血常规五分类、网织红细胞（RET）与CRP一体化联检系统，实现单管样本一次完成多项检测，简化操作流程、缩短样本周转时间。

2.样本适配功能：支持静脉全血与末梢全血样本，内置预稀释检测模式，并针对末梢血样本配备专属混匀系统，保障微量样本检测的准确性与一致性。

3.体液检测功能：具备全自动体液样本分析能力，可对胸水、腹水、脑脊液、浆膜液等体液样本进行细胞计数与白细胞分类，提供体液专用三维散点图，辅助临床进行异常细胞识别与疾病判断。

4.异常样本处理功能：内置低值血小板优化检测算法，自动提升低值标本计数颗粒数量，确保检测精度；支持急诊样本随时插入并优先检测，满足急诊患者快速诊断需求。

5.智能质控与审核功能：搭载在线实时质控系统，可无缝接入区域室间质评平台，实现室内外质控一体化管理；支持用户自定义自动复检规则与报告自动审核规则，减少人工干预，提升报告发放效率。

6.兼容功能：预留模块化扩展接口，后续可对接糖化血红蛋白检测模块、原厂推片染色机、全自动形态学分析仪等，支持构建一体化智慧检验流水线，满足医疗机构检验能力持续升级的需求。

三、关键技术参数数值

1.检测原理：采用半导体激光流式细胞技术结合核酸荧光染色法和鞘流阻抗法, CRP、SAA 检测采用胶乳增强免疫散射比浊法。

- 2.报告参数血液分析报告参数（含 RET、NRBC）≥28 项

3.报告辅助三维散点图数量≥2 个

4.体液检测体液分析报告参数≥7 项

5.检测速度CBC＋DIFF 检测速率	≥110 个样本 / 小时

6.样本混匀混匀系统配置静脉血、末梢血各配备独立混匀系统

7.用血量末梢全血 CBC+CRP 检测用量≤40μL

8.用血量末梢血预稀释模式（含 WBC 五分类、NRBC、RET、CRP）	≤20μL

9.线性范围白细胞（WBC）检测线性范围	(0～500)×10⁹/L

10.线性范围红细胞（RBC）检测线性范围	(0～8.6)×10¹²/L

11.线性范围血小板（PLT）检测线性范围	(0～5000)×10⁹/L

12.人机交互主机显示配置自带大屏幕彩色液晶触摸屏

13.校准配套RET校准品要求提供原厂RET专用校准品，附注册证及溯源报告

14.生产厂家具有获得国家 CNAS 认证的血液标准化实验室。 (提供相应的证明文件)

15.配备标准化工作站，

16.配备彩色激光打印机；

17.不间断电源 1 套。续航时间不低于2.0h 的 UPS

18.提供工作站及打印机配套办公桌椅一套

19.免费对接对接医院 LIS 系统。若遇到医院LIS系统升级，确保设备与新系统正常对接使用。