## Sheet1
内镜清洗消毒机技术参数
项目名称 | 全自动清洗消毒机（含工作站）
预算单价（万元） | 23万
技术参数表
序号 | 技术和性能参数名称 | 性能要求
★1 | 设备组成 | 用于软式内镜的清洗，配备双槽全自动清洗机1台和内镜工作站2套及相应的水枪、气枪等附属设施，各功能槽可根据要求进行定制组合。
2 | 清洗槽 | 采用高分子复合材料，一次性吸塑成型,材料抗菌、耐酸碱腐蚀、耐磨损、易清洁，采用防泛水设计。
3 | 干燥台 | 采用高分子复合材料，四周带有防护边，长度可根据要求进行定制。
4 | 背板及灯箱 | 采用高分子复合材料光滑平整，与槽体、干燥台进行组合拼接，灯箱与背板一次性吸塑成型。
5 | 操作面板 | 采用触摸式显示屏，具有注液、注气等功能，具备设定显示和时间显示。
6 | 台面支架 | 主体支架采用厚度≥1.2mm的304不锈钢材质
7 | 灌流器 | 具备
8 | 快速接头 | 全部采用耐酸碱的高分子材料
9 | 槽盖 | 采用亚克力成型，透明可视
10 | 水处理器 | 过滤精度≤1μm，滤芯可更换
11 | 水枪及气枪 | 水枪及气枪均采用优质不锈钢材质，可适合不同类型的内镜接口，水枪耐酸碱、耐腐蚀
12 | 中心气体处理器 | 可分离空气中的水分及杂质，具有压力调节功能
13 | 医用无油空气压缩机 | 采用低噪音无油空压机，最大供气压力≥0.7MPa，供气量≥60L/分钟，储气≥22L，噪音≤65分贝。
14 | 进排水装置 | 冷、热水管材和管件采用耐热、耐压材质，水龙头采用304及以上不锈钢材质水龙头
15 | 全自动内镜清洗消毒机
▲15.1 | 基本要求 | 双槽清洗机，可同时清洗≥4条内镜。
15.2 | 消毒液 | 设备具备多种多种消毒液可选，消毒液储存箱容量≥12L
15.3 | 酶储存箱容量 | ≥2.5L
15.4 | 酒精储存箱容量 | ≥1L
15.5 | 消毒效果 | 提供戊二醛、过氧乙酸、邻苯二甲醛等消毒剂的枯草杆菌黑色变种芽孢的杀灭对数值≥3.0的消毒效果的第三方检测报告。
15.6 | 开门方式 | 具备2种以上开门方式，其中一种为脚踏开门
15.7 | 测漏监控功能 | 具备
15.8 | 洗消模式 | 具备多种洗消模式可选
15.9 | 最快清洗消毒时间 | ≤18分钟
15.1 | 其它 | 具备多种报警功能及工作灯光颜色变化显示功能
16 | 配置要求 | 双槽清洗消毒机1台（含配套软镜接头8套）、工作站2套（含相关水枪、气枪、正压、空压机系统等附件）（标准配置内的其它附件须单列注明）
17 | 质保 | 免费保修期(全保，包含人工费、零配件更换等各项费用)≥1年，供应商承诺在接到报修电话后，30分钟内电话响应，24小时内现场响应；
18 | 安装培训要求 | 供应商根据医院场地和科室要求设计工作站尺寸及布局位置，并免费对现有场地水、电、下水等进行改造安装；供应商提供设备酶液和消毒液一次（按设备容量配满）；供应商负责免费进行培训。
注：1.在序号处可加“★”号，表明该条款均为实质性响应指标要求，必须全部响应。若有一项带“★”号条款未响应或不满足，均视为非实质性响应招标文件，按无效投标处理。 2. 在序号处可加“▲”号，表明该条款为重要指标，若满足，在评标中加分多于普通项。